Подстройка интегратора мультиметра M830

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=28629&start=3200

СНГ пишет:

ВикторС, я тоже пользую в повседневке пятнадцатилетние 832 на панельках. Палить не так жалко. Но вместо 7106 стоят 7136 с микропотреблением. По случаю достал почти бесплатно. Забыл, когда менял Кроны. Там переделки небольшие. По даташиту номиналы и подстройкака ЗГ точно на 40 кГц, чтобы показания на высоких омах не гуляли от наводок 50 Гц или в высокоомных цепях при измерении напряжений. Не по даташиту два элемента:Сint = 0,22 мк и Rint = 220 кОм для Uref=0,2 В. Иначе на омах перегузка в интеграторе. В подобных мультиметрах производители не случайно их тоже ставят 0,22 мкФ и 300 кОм (с запасом на разброс напряжения внутреннего стабилизатора минус 3 В).

СНГ

Вот это интересно - устранение гуляния показаний сопротивления, для высокоомных резисторов. Я с этим сталкиваюсь в своих DT830C. Я, это прыганье, относил на наводки на удлиннённые провода щупов, и устранял, подключением конденсатора 0,47 мкФ, параллельно шупам - крокодилам. Вы думаете, смена параметров RC цепи ILC7106 на "Сint = 0,22 мк и Rint = 220 кОм для Uref=0,2 В" решит проблему плаванья высокоомных измерений, независимо от длины проводов щупов и их экранировки?

По RC - это для приведения в норму выходного напряжения интегратора. Если по даташитам, что в 7106, что в 7136 оно на килоомах упрётся в питание. Я считал, сечас не помню, но более 10 вольт. Это от того, что на пределах сопротивлений меняется Uref. Схема для сопротивлений постейшая! Увеличение Rint до 300 кОм вместо 47 было самым дешевым решением при производстве.

Для минимизации наводок 50 или 60 Гц в даташитах приведён список частот ЗГ. Китайцы же ставят номиналы под 60 Гц. Для подавления частоты сети (и кратных ей) 4000 периодов ЗГ должны укладываться в целое число периода сети. В период 60 Гц никак не уложишь. Я в ЗГ выставил 40 кГц.

И ещё момент. LM358 (кушает всё-таки ток) на пищалке заменил одиночным КР140УД1208, задав ток потребления 30 мкА. Резистор установки тока бросил на -3 В стаб. Громкость писка в норме.

Musor

есть частоты годная и для 50 и до 60 сетей в хорших приборах он ужен выбран

можно подстроечник вставить и подав пулсирующий ток выставить по миниму флюуктуаций

младцего разряда ну или кварк поставить...на 35 36-обязателно 06 07 фиолетова на это

смысла менять 358 на КР140УД1208 или чтото из КМОС я не вижу точность там не нужна апотребляе восновном динамик

Коллеги,

Работа АЦП КР572ПВ5 (ICL7106) подробнейше расписана в статье Бирбкова в P#8 1998 стр. 62.

Для подавления помех сети 50Гц, частота задающего генератора должна быть равна 200, 100, 67, 50, или 40 КГц Ct=0,45/(Ft*Rt)

При установленных, без подбора, чстотозадающих Rt=100K Ct=100pF, тактовая частота, примерно, 48КГц. Если составить Rt из постоянного резистора 82КОм и подстроечника 22КОм, то в среднем положении подстроечника, найдётся частота 50КГц (измерять на выводе 38. При этом Cnit=0,22uF f вот с Rint нужно разобраться. Бирюков указывает номинал Rint = 47K (для шкалы 200мВ) Даташит предлагает Rint=470K для шкалы 2В, а в мультиметрах, этот резистор, и 47К (VC9805, M3900, DT9208) и 300К (M838, M830)

Почему такой разброс значений интегрирующего резистора? :dont_know:

Ссылка на журнал

http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9E/1998/R-1998-08.djvu

СНГ:

По ICL7106.

Измерять частоту на выводе 38 АЦП желательно через делитель 1:10.

Почему 40 кГц лучше 50.

Во-первых, у частотозадающего резистора ЗГ при 40 кГц большее сопротивление, значит, ЗГ потребляет меньше (закон Ома).

Во-вторых, при частоте 40 кГц напряжение возбуждения ЖКИ будет 50 Гц, что меньше, чем при 48 кГц и, тем более, 50 кГц. Известно, что засветка сегментов ЖКИ сопровождается перезарядкой их ёмкости. Чаще перезаряжать - больше ток потребления ЖКИ. Доля времени перезарядки уменьшается с уменьшением частоты возбуждения, поэтому частота ЗГ 50 кГц излишняя.

Допустимая сетка частот ЗГ производителями АЦП указана как интервал возможностей по тактовой частоте.

По “разборке” с Rint.

Я же обращал внимание выше, что в мультиметрах серии 83Х значение Rint завышено вынужденно, чтобы на выходе интегратора в АЦП при измерениях сопротивлений напряжение не упёрлось в шины питания. Исключительно для измерений сопротивлений. Эффект ярко проявляется на пределе “20 кОм”. Линейность с номиналами даташита после Rx более 10 кОм исчезает, даже показания не возрастают. При увеличении номиналов цепи RintCint, указанных в мультиметрах серий 83х, напряжение на выходе интегратора не превышает 2,5 В относительно стабилизатора минус 3 вольта, т. е. линейность измерения обеспечена.

Если на АЦП делать чисто вольтметр (амперметр), то по выбору Rint разумно придерживаться даташита. Там, кстати, ясно сказано, что значение Rint выбирают обратно пропорционально Uref.

Коме того, по возможности, следует увеличить Uref. В моём вольтметре обосновано применение Uref = 1 В. Статья в Радио 2019г., №2, с. 31―33.

Терзать 7106 с Сергеем Алексеевичем Бирюковым начали где-то одновременно. В те годы мы были почти соседями (500 метров), но работали в разных НИИ. Он постарше, но бодр и на здоровье пока не жалуется. Работает на солидной должности. Имеет степень к.т.н., но этим не афиширует.

СНГ,

Давайте внятно проясним,.

Как понять, что номинал сопротивления Rint=300K (при Cint=0,22uF) - самый лучший, для конкретного экземпляра мультиметра М830 итп?. Правильно ли я понимаю, что лучшая настройка номинала Rint - это подключиться высокоомным делителем осциллографа к выводу 27 (выход ОУ Интегратора) а общим проводом делителя, к выводу 32 (стабилизатор -3В) и изменять номинал Rint, добиваясь максимальной амплитуды треугольных импульсов, без ограничения вершины, на любом пределе измерения сопротивления с Разомкнутыми измерительными щупами?

Заранее благодарю.

СНГ:

Давайте, Вы абсолютно правы по амплитуде, но при подключении максимального сопротивления Rx, а не разомкнутых шупах. Далее, ведь, перегрузка высветится. Но эти наблюдения на осциллографе необязательны. Достаточно в даташите по формулам вычислить. В принципе, китайцы ставят 300 кОм и это нормально.

Что помню по наладке.

Из щепетильности измерил напряжение питания аналоговой части. Во всех трёх мультиметрах оно было практически минус 3,0 В. Дал запас 0,5 В и определился с выходным интегратора в 2,5 В (3 - 0,5). Подключив 20 кОм (другие пределы работали) в режиме "20 кОм" измерил максимальное опорное Uref. Далее по формулам из даташита вычислил сопротивление Rint.

По большому - решил поизголяться и проверить заодно китайцев. С учётом разброса значений напряжения канала -3 В они всё рассчитали правильно.

СНГ,

Когда мы говорим о максимальном сопротивлении, мы считаем, что это 1999КОм для предела "2000". Верно?

При этом, если мы более полагаемся на практические измерения, мы можем собрать цепочку из резисторов 1000К+910К+82К+6,8К=1998,8К.Это, с учётом округления, 1999К. Теперь мы измеряем амплитуду треугольных импульсов между выводами 32 и 27, и прдстраеваем Rint до получения максимальной, без ограничения, амплитуды. Верно? При этом мы можем учесть параметры всехдеталей, реально установленных в обвязке мультиметра, включая задающие частоту опорного генератора.

Mickle добавляет:

СНГ писал(а):

Почему 40 кГц лучше 50.

Во-первых, у частотозадающего резистора ЗГ при 40 кГц большее сопротивление, значит, ЗГ потребляет меньше (закон Ома).

Во-вторых, при частоте 40 кГц напряжение возбуждения ЖКИ будет 50 Гц, что меньше, чем при 48 кГц и, тем более, 50 кГц. Известно, что засветка сегментов ЖКИ сопровождается перезарядкой их ёмкости. Чаще перезаряжать - больше ток потребления ЖКИ. Доля времени перезарядки уменьшается с уменьшением частоты возбуждения, поэтому частота ЗГ 50 кГц излишняя.

Mickle: У вас электронные наручные часы были когда-нибудь? КМОП логика вместе с ЖКИ на частотах в десятки килогерц имеет микроамперное потребление. На фоне потребления других узлов самого чипа 7106/КР572ПВ5 (ОУ буфера и интегратора) и внешнего ИОН мультиметра оно просто ничтожно. К примеру, мой доисторический DT812 (Rint 300 кОм, Fclk=48 кГц) потребляет в рабочем режиме 440 мкА. С заглушенным генератором АЦП его потребление снижается только до 380 мкА.

СНГ писал(а):

Если на АЦП делать чисто вольтметр (амперметр), то по выбору Rint разумно придерживаться даташита. Там, кстати, ясно сказано, что значение Rint выбирают обратно пропорционально Uref. Коме того, по возможности, следует увеличить Uref. В моём вольтметре обосновано применение Uref = 1 В.

Mickle: Для амперметра рекомендация по увеличению Uref ни к чему хорошему не приведёт, т.к. во столько же раз возрастёт рассеиваемая на шунтах мощность, тепловой дрейф из-за саморазогрева и пр.

СНГ:

ВикторС, на пределе не 2000 Ом, а 20 кОм. Не надо подбирать, просто 20 кОм. И не надо до ограничения, там линейность хуже. Но если с точки зрения поэкспериментировать с интегратором, то Вы правы.

А так, берём Uint на 0,5 В менее аналогового (–3 В) как рекомендовано в даташите. При расчёте подставить Uвх макс как 2Uref макс (Uref макс измерите).

Сint x Rint = 4000 Uвх / (Uint x Fзг)

К Mickle. Не надо обобщать логику КМОП. ЗГ обладают малым потреблением только у микромощных серий за счёт малых сквозных токов при переключениях. Посмотрите хотя-бы в даташитах на серии 74HC, не говоря уж о 74АС, графики токов при работе триггера Шмитта. А генераторы на них имеют значительно меньшее потребление, чем на элементах НЕ!

440 – 380 = 60 мкА. И это ничтожно? Мои потребляют с обвязкой 110 мкА при 40 кГц и 130 ― при 48 кГц. Во-первых, зачем мне лишний ток, а во-вторых, у нас частоту сети 60 Гц пока ещё не ввели.

Я же писал , что следует увеличить Uref по возможности и для амперметров не советовал. Думаю, все правильно поняли.

"Семь раз отмерь, один отрежь".

Mickle добавляет:

СНГ писал(а):

К Mickle. Не надо обобщать логику КМОП. ЗГ обладают малым потреблением только у микромощных серий за счёт малых сквозных токов при переключениях. Посмотрите хотя-бы в даташитах на серии 74HC, не говоря уж о 74АС, графики токов при работе триггера Шмитта. А генераторы на них имеют значительно меньшее потребление, чем на элементах НЕ!

Mickle: В 7106 цифровая часть и есть на базе микромощной КМОП логики. Или вы по-другому считаете?

СНГ писал(а):

440 – 380 = 60 мкА. И это ничтожно? Мои потребляют с обвязкой 110 мкА при 40 кГц и 130 ― при 48 кГц. Во-первых, зачем мне лишний ток, а во-вторых, у нас частоту сети 60 Гц пока ещё не ввели.

Mickle:  Читайте внимательней. Изменение на 60 мкА при выключении ЗГ, а не при изменении частоты. Это всего лишь 1/6 часть от суммарного потребления аналоговых узлов вышеуказанного мультиметра. Если следовать вашей рекомендации и установить частоту ЗГ 40 кГц вместо 50, то изменение среднего потребления прибором будет практически не заметно для пользователя. Месяц ли проработает мультиметр без выключения, или только 28 дней - не суть важно. А вот 20%-ное снижение производительности - будет заметно, и даже весьма.

Так что я советую изменять уставку ЗГ на ближайшее большее значение, обеспечивающее максимальное подавление периодической помехи с частотой промышленной сети. Экономить на спичках тут ни к чему.

СНГ:

Какое повышение производительности?! АЦП в рассматриваемых случаях производит измерение 2,5 раза в секунду или 3. Для зрения это абсолютно одинаково. Операция с одной величиной. Это не вычислительный конвейер процессора, который не справляется с потоком инструкций и тормозит. По току с остановом ЗГ согласен, в глаз соринка попала.

Mickle:

Видимо я слишком долго работал с неторопливыми приборами, по этому 20% разницу в скорости а/ц преобразования ощущаю хорошо и отчётливо. Но, как говорится "на вкус и цвет..."

_________________________________________________________________________________

Дополнительно , про мультиметры UNIT UT-61x

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=28629&start=3220

uncle_sem:

серия 61x вполне себе средненькая и простенькая, имеет массу более дешевых аналогов. за исключением 61е, который если на распродаже найти за 45-50 баксов - то это отличный выбор

остальная же серия собрана на FS9922, который является ЭТАЛОННЫМ тормозов: у него тормозит прозвонка, тормозит автовыбор предела, тормозит барграф (работает со скоростью цифрового дисплея). да, ситуацию можно несколько улучшить перепаиванием конденсаторов (ну как "можно" - придётся, потому что из коробки им пользоваться просто дико некомфортно), но своих денег он не стоит, лучше взять что-то на dtm0660 или еще какой более свежий прибор. а приборы на fs9922 можно рекомендовать для тех кто хочет возненавидеть "автоматы".

Обзор мульиметров.

http://we.easyelectronics.ru/well-man2000/cifrovye-multimetry-nischebrodov-v_pryzhke.html