Настройка входного каскада УВО C1-94

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=22387&start=2140

СНГ пишет.

По дрейфу.

Нижняя и верхняя половинки входного УН охвачены ОC через резисторы R16 и R22. Поэтому насколько изменится потенциал на выходе одной, настолько же изменится и у другой. При исправных транзисторах уход луча после балансировки в моём не более 1мм. Устраивает. Решение вопроса об уменьшении ухода луча не в претензии к разработчикам, а только в личном желании.

По наладке входного УН.

Конечно, полевой с большим отклонением значений отсечки и начального тока от даташинских можно вогнать в режим 0,6…1 В на истоке. Чем больше нач. ток, тем требуется меньшее значение R6. Но большой ток полевого уменьшит напряжение питания каскада Т1—Т5 за счёт падения на резисторе R25. Из-за его наличия действует ООС по току, которая может увести режимы Т2—Т5 за пределы табличных.

Поэтому надо отобрать экземпляр с начальным током около 3 мА (среднее значение для КП303И, В), а далее подбором R6 выставить линейный режим у T7 с Т8. Это когда при балансировке линии луча в центр вертикали экрана ЭЛТ напряжения на R33, R34 будут близки к значениям К-Э у Т7 с Т8. Вот как-то так. Не исключаю, что замены биполярных транзисторов без учёта их коэфф. передачи тока h21э на соответствие штатным транзисторам не приведут к табличному результату. Но тут калькулятор уже нужен.

R6-м надо подстроить выход. Увеличиваем значение R6. Тогда и на истоке напряжение увеличится. Это приведёт к уменьшению токов T2--T5 и Т7,Т8.

Sbor2511

Если напряжения 7,5V и 0,7V на полевом транзисторе КП303И измерены при среднем положении резистора балансировки R9 470 Ом, то транзистор в режиме и его, а также резистор балансировки, больше не трогаем (иначе поставить в среднее положение). Переходим ко второму каскаду VT2–VT3. Мне кажется, что лучше использовать p-p-n КТ3107 (BC307-309). А при указанных транзисторах придется изменить номиналы коллекторных резисторов R14, R15 (1.8К). А напряжение на эмиттере VT3 потом подрегулировать резистором R8 560 Ом, ориентируясь на напряжение эмиттера VT2.

Резистор R2 47К также должен быть в среднем положении.

СНГ про уточнение режимов по пост току в УВО

Пусть R6=11 кОм. R14 и R15 не меняем -- они влияют на Кус, а значит на ЧХ усилителя. А вот R22 увеличиваем. Это резистор в цепи эмиттеров дифкаскада Т4Т5 и он изменяет только токи коллекторов,а значит напряжения на его коллекторах. Но для начала надо отключить R26, R28, R32 и посмотреть режимы без Т7 и Т8. Мне кажется, в них собака зарыта.