Режим HOLD в С1-94

Режим HOLD (Стаб. ВЧ) В С1-94 вводится подключением переменного резистора, сопротивлением 100-220КОм последовательно с резистором 5,1КОм между контактом 5 платы У3 и шиной +12В(контакт 12У3), вместо группы переключателя В2.2 и резисторов R12R13, которы он коммутирует. Чем МЕНЬШЕ сопротивление переменного резистора HOLD (сопротивление R12 или R13 тем МЕНЬШЕ длительность периода между отдельными импульсами развёртки. На минимальном значении этого сопротивления, уменьшается амплитуда ЛНН, что приводит к укорочению линии развёртки справа, примерно на 10% (На качество измерений не влияет тк это укорочение остаётся за пределами экрана, при среднем положении регулятора по горизонтали). Увеличение сопротивления регулятора HOLD, на быстрых развёртках, приводит к уменьшению яркости луча из за многократного превышения паузы между импульсами развёртки над длительностью развёртки.

В результате, добиться стабильного изображения сигнала в АВТО режиме можно удвоением ёмкости С34 или заменой R12 R13 на переменный резистор 100 - 220КОм. Установка регулятора HOLD представляется более перспективной тк позволяет, в определённых положениях регулятора, в АВТО режиме, видеть на экране ФРОНТ и СПАД импульса, не помещающегося на экране целиком, при выбранном, онносительно коротком, значении длительности развёртки. При этом, на вход УГО поступают импульсы ЛНН, длительность задержки между которыми, попарно чередуется, и регулируется ручкоц HOLD. При переключении в ЖДУЩИЙ режим, мы получаем стабильную картинку на экране, с одним только фронтом или спадом измеряемого импульса и равными промежутками между импульсами ЛНН. В режиме ЖДУЩ, изменение положения регулятора HOLD не изменяет стабильности картинки на экране и частично изменяет яркость картинки, за счёт изменения времеи ожидания между импульсами ЛНН.

Регулятор HILD можно установить вместо гнезда внешней синхронизации, ниже регулятора УРОВЕНЬ.