Oleg-ch:

Это из инструкции от Philips PM3350 и аналогичных.

И вот кусок с регулировкой фокусировки, это к вопросу о переменных резисторах под потенциалом катода:

Изображение

Цепь g1 -- модулятор, K -- катод, g3 -- фокусирующий анод.

Попробовал схему фокусировки по мотивам Филипса:

Изображение

Результат порадовал, работает отлично. Испытывал на останках С1-112. Напряжение катода -660 В, напряжение 1-го анода регулируется от -374 В до -517 В относительно земли (в оригинале было шире вольт на 30 в каждую сторону). Напряжение К-Э транзисторов не превышает 173 В, напряжение на R6 не больше 275 В, на R5 не больше 350 В.

И вот почти окончательная схема регулировки яркости и фокуса для 8ЛО6И:

Подстроечником 1М регулируется степень влияния регулировки яркости на фокусировку. В моём случае при 620 к фокус оптимальный при любой яркости.

Ещё обратил внимание, что в серьёзных аппаратах, типа Tektronix, Philips или вышеупомянутом Iwatsu, регулятор яркости подключен к усилителю Z, а не к схеме питания модулятора, как в наших С1-118, -131, -137 и т.п.

Важно:

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86851&sid=f584c53e09f46c6eeda6669237e5593d&p=4098481#p4098481

bot писал(а):

... можно ли вместо нескольких трансформаторов и транзисторов П215 в С1-83 использовать драйвер IR2153 с ключами IRFZ44N например чтобы раскачивать основной трансформатор преобразователя?

Можно, только осторожно.  Дело в том, что в процессе работы IR2153 закрывает примерно на микросекунду оба ключа. На это время двухтактный преобразователь превращается в обратноходовой, у которого, как известно, нет прямой связи между входным и выходным напряжением. Какое напряжение получится на выходе, зависит от разных факторов, в частности, от конструкции трансформатора и от сопротивления нагрузки и может на холостом ходу быть вдвое (и больше) от номинального. Поэтому я сильно не рекомендую включать такой преобразователь без нагрузки.