Технические характеристики С1-90

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| ЭЛТ | Рабочая часть экрана | 30 × 50 мм (6 × 10 дел.) |
|  | Толщина линии луча | не более 0.8 мм |
| Минимальная частота следования развертки, при которой обеспечивается наблюдение исследуемого сигнала на развертке 1 мкс/дел. | не более 500 Гц |
| Канал вертикального отклонения | Полоса пропускания | 0 … 1 МГц |
|  | Время нарастания переходной характеристики усилителя | не более 350 нс |
|  | Выброс на переходной характеристике | не более 10% |
|  | Нелинейность амплитудной характеристики в пределах рабочей части экрана | не более 10% |
|  | Смешение луча из-за дрейфа усилителя в течение 1 ч после 5-минутного прогрева при стабильном напряжении сети питания | не более 0.5 дел. |
|  | Кратковременный дрейф луча за 1 мин | не более 0.2 дел. |
|  | Скачок луча от переключения переключателя V/ДЕЛЕНИЕ | не более 0.5 дел. |
|  | Входной импеданс усилителя | с делителем 1:1 | 1 МОм ±5% ¦¦ не более 150 пФ |
|  |  | с делителем 1:10 | 10 МОм ±10% ¦¦ не более 25 пФ |
|  | Погрешность деления делителя 1:10 | не более ±5% |
|  | Вход осциллографа | открытый, закрытый |
|  | Суммарное максимально допустимое значение постоянного и переменного напряжений, которое можно подавать при закрытом входе усилителя | не более 250 В |
|  | Максимальная амплитуда исследуемого сигнала | без делителя | 30 В |
|  |  | с делателем 1:10 | 300 В |
|  | Завал вершины импульса длительностью 4 мс при закрытом входе | не более 10% |
|  | Минимальный коэффициент отклонения | 10 мВ/дел. (максимальная чувствительность 0.5 мм/мВ) |
|  | Коэффициент отклонения | устанавливается ступенями в диапазоне | 10 мВ/дел. … 5 В/дел. |
|  |  | перекрытие | 2 и 2.5 раза |
|  | Погрешность калибровки коэффициента отклонения канала | не более ±10% |
| Развертка | Режимы работы | ждущий, автоколебательный |
|  | Коэффициент развертки | диапазон | 1 мкс/дел. … 50 мс/дел. |
|  |  | количество поддиапазонов | 15 |
|  |  | перекрытие | 2 и 2.5 раза |
|  | Нелинейность развертки в пределах рабочей части экрана ЭЛТ в диапазоне 1 мкс/дел. … 50 мс/дел. | не более ±10% |
|  | Погрешность калибровки коэффициентов развертки | не более ±10% |
|  | Синхронизация развертки | внутренняя, внешняя |
|  | Внутренняя синхронизация | полярность сигнала | любая |
|  |  | минимальная амплитуда изображения | 1 дел. |
|  |  | диапазон частот | 5 Гц … 1 МГц |
|  | Внешняя синхронизация | полярность сигнала | любая |
|  |  | амплитуда | 0.7 … 10 В |
|  | Задержка начала развертки относительно сигнала | не более 0.5 мкс |
|  | Амплитуда отрицательного пилообразного напряжения развертки на гнезде «-V-» | не менее 5 В |
| Усилитель канала горизонтального отклонения | Коэффициент отклонения на частоте 1 кГц | не более 0.5 В/дел. |
|  | Полоса пропускания | 20 Гц … 200 кГц |
| Общие характеристики | Время самопрогрева | 5 мин |
|  | Время непрерывной работы | 8 ч |
|  | Среднее время безотказной работы | не менее 2000 ч |
|  | Питание от сети переменного тока | 220±22 В / 50 и 60 Гц |
|  | Потребляемая мощность | не более 20 В·А |
|  | Габаритные размеры | 296 × 190 × 100 мм |
|  | Габаритные размеры без учета выступающих частей | 250 × 180 × 100 мм |
|  | Масса | не более 3.5 кг |