Тестирование и калибровка аппаратной части мультитестера

Режим  самотеста из меню(полный тест и калибровка)

Замыкаем  тестовые  пины  ТР  1-2-3 между собой(ставим перемычку)

На пару секунд  нажимаем кнопку  “TEST”

Идёт калибровка

Появляется  надпись “изоляция” , снимаем  перемычку и закрываем  ZIF панель, для устранения  наводок  и  “паразитных” емкостей.

Eсли  в  тесте Т5,Т6  есть  большое  отличие от нулевого значения,

значит  плохая  фильтрация  и  пульсации  по питанию,

либо плохо отмыта плата и есть утечка между  тестовыми  пинами,

возможно  неисправны  порты  процессора.

Появляется  запрос  на дисплее :  надо подключить на  пины  1-3  конденсатор с  ёмкостью  более  100nF.

Далее  надо на  пины  1-3 подключить конденсатор  с  ёмкостью 10-30nF ( начиная с ревизии №661 и выше лучше использовать  ёмкость 15-30nF)

На  этом тест и калибровка закончены.Можно работать!

Режим  быстрого  самотеста

Замыкаем  тестовые пины ТР 1-2-3 между собой(ставим перемычку) и включаем ТТ, при появлении  надписи  “Режим самотеста ?” кратковременно  нажимаем  кнопку “TEST”.

Идёт калибровка

Появляется  надпись “изоляция” , снимаем  перемычку и закрываем ZIF панель, для устранения  наводок  и “паразитных” емкостей.

Калибровка продолжается

Появляется  запрос на дисплее :  надо подключить на  пины  1-3  конденсатор с ёмкостью  более 100nF.

Далее надо на пины  1-3 подключить конденсатор с ёмкостью 10-30nF ( начиная с ревизии №661 и выше лучше использовать ёмкость 15-30nF)

На  этом тест и калибровка закончены.Можно работать!