Смотри Радио №6, 1997 стр.28 В. Жук. «Устройство управления ГКЧ»

Кроме устройства управления, там дана схема ВЧ детектора с линеаризацией на К1401УД2 (можно взять TL074) и ВЧ измерительного усилителя на 3х транзисторах.

Высокочастотный Вольтметр

http://cqham.ru/vom.htm

Измеряем ВЧ напряжение  цифровым мультиметром.

Для измерения ВЧ напряжений обычным вольтметром постоянного тока можно изготовить к нему детекторную приставку. Такая приставка позволяет измерять ВЧ напряжения от нескольких сотен милливольт до напряжения пробоя диодов в приставке. На Рис. 1 показано два типа простых диодных детекторов, последовательный и параллельный. О преимуществе того или  другого можно долго спорить, но удобнее, всё же, параллельный, если учесть конструкцию СВЧ диодов, применяемых в приставке, которые одним выводом должны быть непосредственно закреплены на корпусе устройства. Конструкция устройства для измерения ВЧ напряжений может быть выполнена по-разному, но детали левой части схемы, отделённой кривой, должны быть соединены между собой короткими выводами. Резисторный (активный) эквивалент нагрузки (например, 50 Ом) может быть включен параллельно входу для измерения напряжения на нагруженных выходах усилителей и источников сигналов.

Рис.1. Основные схемы детекторов. При измерениях мощности параллельно

входу следует подключить эквиваленты нагрузки 50 или 75 Ом

RF – ВЧ. GND – Корпус, “земля”. Shunt detector – параллельный детектор.

Series detector - последовательный детектор. Keep these leads short -

выводы деталей здесь должны быть короткими. 10 Megohm Voltmeter -

вольтметр постоянного тока с входным сопротивлением 10 Мом. Output

Voltage – выходное напряжение. Input Voltage - входное напряжение.

Можно использовать также диоды: 1N21, 1N23, 1N830…833, HP диоды

5082-28xx, 5082-23xx, 5082-29xx или другие точечные диоды,

малосигнальные диоды с барьером Шоттки.

Для использования в детекторах хорошо подходит малосигнальный диод с барьером Шоттки, такой как, например, доступный 1N5711, однако, германиевые диоды, такие как 1N60, 1N34 или даже 1N270 также обеспечивают отличную чувствительность.  Обычно применяемый кремниевый диод 1N914 также можно использовать в детекторе, но  он .будет причиной ошибки примерно в 300 мВ (из-за “ступеньки”, при напряжении ниже которой, диод не выполняет свои функции – UA9LAQ) при измерении амплитудных значений ВЧ напряжения. В этом случае, ошибка с диодом 1N5711 составит около 100 мВ, а с германиевыми диодами - 60 мВ. При измерении довольно больших РЧ напряжений, результат уменьшается на величину ошибки. При измерении напряжений ниже удвоенного напряжения “ступеньки” диодная приставка начинает давать значительные погрешности (нелинейность детектирования – UA9LAQ). На Рис. 2 показан способ устранения “ступеньки”, в результате – вольтметр показывает правильное значение напряжения, начиная с нескольких сотен милливольт.

Рис.2. Детектор последовательного типа с коррекцией “ступеньки”.

Сопротивление 82 кОм может изменяться для получения лучшей

компенсации индивидуально под каждый тип и экземпляр диода. Другой

диод может быть установлен на место резистора 82 кОм (или в

комбинации с ним) для обеспечения термокомпенсации (напряжение

“ступеньки” зависит от температуры). 82k with 1N5711 (select for zero

offset) – при применении диода 1N5711 сопротивление резистора составляет

примерно 82 кОм и подбирается по полной компенсации напряжения

“cтупеньки”.

Батарея и резисторы обеспечивают отрицательное (компенсирующее – UA9LAQ) напряжение около 100 мВ, которое хорошо подходит  для 1N5711. Другие диоды требуют другого компенсирующего напряжения и сопротивление резистора 82 кОм может быть изменено для получения точного значения напряжения ВЧ сигнала при измерении до нескольких вольт. Если Вы выбираете подстраиваемое компенсирующее напряжение, то вместо постоянного резистора в 82 кОм можно установить потенциометр сопротивлением 100 кОм. Если необходимо измерять средне-квадратичное значение напряжения сигнала, последовательно в цепь вольтметра с входным сопротивлением 10 МОм добавьте резистор 4,15 МОм (хорошо подойдёт резистор сопротивлением 3, 9 МОм последовательно включенный с резистором - 270 кОм). На Рис. 3 показана дифференциальная версия измерителя, подходящая для измерения ВЧ напряжения прямо на компонентах в схеме. Пробник должен обеспечивать одинаковые показания измерителя независимо от “полярности” подключения его выводов.

Рис. 3. Схема дифференциальной приставки – пробника для измерения ВЧ

напряжений с помощью вольтметра постоянного тока.

1,5 VDС - напряжение постоянного тока 1,5 В.

Диодные детекторы имеют квадратичную характеристику для входных сигналов ниже примерно 100 мВ. Силовые детекторы (выпрямители) могут быть сконструированы с учётом квадратичной характеристики, но их расчёт и конструкция здесь не рассматриваются. При их расчёте,  однако, следует учитывать несколько факторов. Для достижения большей чувствительности, диоды должны быть согласованы как можно тщательнее с источником сигнала. Поскольку диоды обычно имеют очень высокий динамический импеданс, то это согласование является лучшим, что можно сделать, включая дополнительно подключаемую пассивную согласующую цепь для достижения лучшего КСВ. Диоды обычно получают смещение через резистор в несколько сотен Ом, чтобы уменьшить динамическое сопротивление и расширить квадратичную характеристику в сторону более высоких значений уровня выпрямляемого (детектируемого) сигнала. Резистором смещения диода может являться термистор с отрицательным температурным коэффициентом, подобранным для термокомпенсации изменения сопротивления диода. Второй диод со смещением постоянным током может быть использован для получения температурно зависимого напряжения, подаваемого на дифференциальный усилитель. Другая схема включает в себя второй диод в цепи обратной связи повторителя напряжения, как показано ниже:

Рис. 4. Версия пробника на ОУ.

50 - омный резистор на входе можно заменить на 200 – килоомный, чтобы

превратить пробник в таковой с линейной характеристикой для сигналов

с уровнем больше 100 мВ.

This version has no impedance matching. -  В этой версии пробника

отсутствует согласование импедансов. Large value bias resistors –

высокоомные резисторы смещения.

В эту схему включен 50-омный резистор, поскольку не предпринималось попыток согласовать детекторный диод. Оптимальное значение сопротивления будет зависеть от тока диода, а оптимальный ток диода будет зависеть от выбора экземпляра и типа диода и согласующей схемы, если таковая имеется. Множество параметров следует “снять”, прежде, чем получится, то, что нужно, тем не менее, приведённая выше схема даёт разумно обнадёживающие результаты. Поскольку измеряемые уровни сигналов малы, ограничивающим фактором применения схемы являются шумы. Шум  - с одной стороны и отклонения от квадратичной характеристики - с другой, являются ограничениями в применении квадратичного детектора.

Схема на ОУ, приведённая выше работает хорошо в качестве линейного детектора для сигналов с уровнем выше 100 мВ. Резисторы могут быть присоединены к нулевой шине питания, - это позволит питать схему одним напряжением. Выбирайте ОУ со входом относительно общего провода, работающий в цепи отрицательного напряжения питания, такие как LM358 или LM10, подключайте резисторы в 10 МОм и конденсаторы в 0,1 мкФ.

http://vrtp.ru/index.php?s=1144102f26fef4c60e9a7253418607bc&showtopic=10860&st=20

Посмотрите ж. Радио №7 за 92 год, страница 39. Статья "Высокочастотный милливольтметр с линейной шкалой", автор Пугач. Хотел я такой сделать когда то, но обзавелся В3-43 и забросил. Схема правда посложнее, линеаризатор и УПТ там выполнены на двух ОУ, обвязка правда тоже неслабая, опять же переключаемые цепи ООС, но диодов всего два.

Милливольтметры с линейной шкалой, описанные в литературе, традиционно выполняют по схеме с диодным выпрямителем, включенным в цепь отрицательной обратной связи усилителя переменного тока. Такие устройства довольно сложны, требуют применения дефицитных деталей, кроме того, к ним предъявляются достаточно жесткие конструктивные требования.

В то же время существуют весьма простые милливольтметры с нелинейной шкалой, где выпрямитель собран в выносном щупе, а в основной части используется простой усилитель постоянного тока (УПТ). По такому принципу построен прибор, описание которого предлагалось в журнале «Радио», 1984, № 8, с. 57. Эти приборы широкополосны, обладают высоким входным сопротивлением и малой входной емкостью, конструктивно просты. Но показания прибора условны, а истинное значение напряжения находят либо по градуировочным таблицам, либо по графикам. При использовании узла, предлагаемого автором, шкала такого милливольтметра становится линейной.

Рис.1

На рис. 1 изображена упрощенная схема прибора. Измеряемое высокочастотное напряжение выпрямляется диодом VD1 в выносном щупе и через резистор R1 поступает на вход УПТ А1. Из-за наличия в цепи отрицательной обратной связи диода VD2 усиление УПТ при малых напряжениях на входе увеличивается. Благодаря этому уменьшение выпрямленного диодом VD1 напряжения компенсируется и шкала прибора линеаризируется.

Рис.2

Милливольтметр, изготовленный автором, позволяет измерять напряжение в интервале 2,5 мВ... 25 В на 11 поддиапазонах. Полоса рабочих частот 100 Гц ...75 МГц. Погрешность измерения не превышает 5 %.
Принципиальная схема прибора приведена на рис.2. Линеаризирующий каскад, выполненный на операционном усилителе DA1, работает на поддиапазонах «О...12,5 мВ», «0...25 мВ», «0...50 мВ» «0...125 мВ», «0...250 мВ», «О...500 мВ», «0...1,25 В». На остальных поддиапазонах амплитудная характеристика диода VD1 близка к линейной, поэтому вход оконечного каскада (на микросхеме DA2) подключен к выходу щупа через резистивный делитель напряжения (R7--R11). Кондснсаторы С4—С6 предотвращают самовозбуждение операционного усилителя DA2 и уменьшают возможные наводки на его вход.
В приборе использован миллиамперметр с током полного отклонения 1 мА. Подстроенные резисторы R14, R16—R23 — СП5-2. Резистор R7 составлен из двух сопротивлением 300 кОм, соединенных последовательно, R10 и R11 — из двух сопротивлением по 20 кОм. Диоды VD1, VD2 — германиевые высокочастотные.
О перациоиные усилители КР544УД1А можно заменить на любые другие с большим входным сопротивлением.
Особых требований к конструкции прибора не предъявляется. Конденсаторы Cl, С2, диод VDI и резистор RI монтируют в выносной головке, которую соединяют с прибором экранированным проводом. Ось переменного резистора R12 выведена на лицевую панель.
Налаживание начинают с установки стрелки измерительного прибора на нулевую отметку. Для этого переключатель SA1 переводят в положение «25 В», вход прибора соединяют с корпусом, а необходимую  корректировку  производят резистором R14. После этого переходят на диапазон «250 мВ», регулировкой резистора R12 устанавливают стрелку измерительного прибора на нулевую отметку и подбором резистора R2 добиваются наилучшей линейности шкалы. Затем проверяют линейность шкалы на остальных диапазонах. Если достичь линейности не удается, следует заменить один из диодов на другой экземпляр. Затем подстроечными резисторами R16—R23 калибруют прибор на всех диапазонах.


Примечание. Обращаем внимание читателей, что согласно справочным данным максимальные постоянные и импульсное обратные напряжения для примененного автором статьи в выносном щупе (диод ГД507А) равны 20 В. Поэтому далеко не каждый экземпляр этого типа диодов сможет обеспечить работу прибора на двух последних поддиапазонах.

А. Пугач   г. Ташкент

Радио, №7, 1992г

1. "Радио" №7 1982  с.31 
2. "Радио" №8 2006, с.58, 59.
3. "Радио" №1 2008, с.61, 62.
4. "Радио" №7 1992, с.39

Высокочастотный вольтметр с линейной шкалой.

www.arcalc.com/articles.php?article_id=4

Одним из самых необходимых приборов в арсенале радиолюбителя коротковолновика безусловно является высокочастотный вольтметр.
В отличии от НЧ мультиметров и недорогих, компактных ЖК осциллографов такие приборы значительно более редки, а новые, фирменные, еще и достаточно дороги.
Поэтому было решено собрать самодельный прибор, с учетом обычно предъявляемых требований.

При выборе варианта индикации остановился на аналоговой. В отличии от цифровой, аналоговая индикация позволяет легко и наглядно оценивать изменения показаний количественно, а не только путем сравнения результатов. Это особенно важно при настройке схем, где амплитуда измеряемого сигнала постоянно меняется.
В то же время, точность измерений при соответствующей схемотехнике вполне достаточна.

Как правило разделяют два вида ВЧ вольтметров. В первых, используются широкополосные усилители [1], обеспечивающие работу детекторного элемента на линейном участке ВАХ, либо включением выпрямителя в цепь ООС такого усилителя.

Во вторых, используется простейший детектор, иногда с высокомным УПТ. Шкала такого ВЧ вольтметра нелинейна на нижних пределах измерений и требует применения специальных таблиц, либо индивидуальной калибровки шкалы[2].
Попытка линеаризировать в какой то мере шкалу, а также сдвинуть порог чувствительности вниз, за счет пропускания небольшого тока через диод не решает проблему. Полученные ВЧ вольтметры до начала линейного участки ВАХ остаются по сути, индикаторами. [3] Тем не менее, такие ВЧ вольтметры как в виде законченных приборов, так и в виде приставок к цифровым мультиметрам весьма популярны, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в журналах и интернете.

Существует еще один способ линеаризации измерительной шкалы, когда линеаризирующий элемент включается в цепь ОС УПТ, обеспечивая необходимое изменение усиления в зависимости от амплитуды входного сигнала.
Подобные схемы нередко используются в узлах профессиональной аппаратуры, например, в широкополосных высоколинейных измерительных усилителях с АРУ. Именно на базе такого решения был создан описываемый здесь прибор [4].

Автором данной статьи впервые такой прибор был собран примерно в годы его публикации, недавно пересобран, перенесен в другой корпус, на новые печатные платы и под новые комплектующие.
При всей очевидной простоте схемы, данный ВЧ вольтметр обеспечивает очень неплохие параметры.
Диапазон измеряемых напряженией (конечные деления шкалы) от 10мВ до 20В. Диапазон частот от 100Гц, до 75МГц, входное сопротивление не менее 1МОм, при входной емкости не более нескольких пФ (определяется, в основном, конструктивом ВЧ головки). И, естественно, имеет линейную шкалу, избавляющую от проблем с градуировкой. Точность измерений, при качественной настройке, не хуже 5%.

Схема прибора показана на рисунке1.

Конструктивно прибор состоит из трех частей. Измерительный детектор (ВЧ головка), плата УПТ с узлом линеаризации и плата стабилизаторов.
Линеаризирующий узел выполнен на микросхеме ОР1 с диодом в цепи ООС. Из-за наличия в цепи отрицательной обратной связи диода D2, усиление этого каскада УПТ при малых входных напряжениях увеличивается. Благодаря этому, уменьшение выходного напряжения детектора компенсируется и шкала прибора оказывается линейной.

Конденсаторы С4, С5 предотвращают самовозбуждение УПТ и уменьшают возможные наводки.
Прибор примененный в вольтметре на ток 1мА.
Резисторы нестандартных номиналов состоят из 2-х. ОУ можно применить любые, с высоким входным сопротивлением. Конденсатор С3 монтируется непосредственно на входном BNC разъеме.
Резистор R7 случит для оперативной установки стрелки головки на 0. При этом ВЧ головка должна быть замкнута по входу. 
Налаживание прибора начинают с балансировки усилителя на ОУ OP2. Для этого переключатель пределов измерения ставят на 5В, замыкают ВЧ головку и подстроечным резистором R13 устанавливают стрелку прибора на 0. Далее, переключаем на 10мВ, подаем такое же напряжение, устанавливаем резистором R14 стрелку на последнее деление шкалы. Подаем на вход 5мВ, стрелка должна быть примерно на середине шкалы. Линейности добиваемся подбором резистора R2.
Далее, калибруем прибор на всех поддиапазонах соответствующими подстроечными резисторами.

Рисунки печатных плат вольтметра и стабилизаторов можно взять здесь.

Любые вопросы по устройству можно задать на форуме ARCalc.

1. "Радио" №7 1982  с.31 
2. "Радио" №8 2006, с.58, 59.
3. "Радио" №1 2008, с.61, 62.
4. "Радио" №7 1992, с.39

ВЧ Вольтметр 100КГц – 70МГц, 1000В

http://nowradio.nm.ru/VCH-voltmetr%2010Gc-70Kgc%202,5Mv-1000v.htm

Радиолюбителям в своей практике довольно часто приходится сталкиваться с измерением переменного напряжения как при настройке и ремонте аппаратуры, так и при снятии параметров какого-либо устройства. Однако промышленные вольтметры хотя и имеют высокие параметры, но для большинства радиолюбителей по прежнему малодоступны и к тому, же имеют большие габариты. Милливольтметры, применяемые радиолюбителями, должны удовлетворять целому ряду требований:

Они должны быть достаточно чувствительными, чтобы ими можно было измерять весьма малые переменные напряжения (до милливольта); Для повышения точности измерений шкала должна быть линейной;

Прибор должен быть портативным, иметь малое энергопотребление, чтобы его можно было использовать и в полевых условиях, т.е. он должен питаться от автономного источника питания (аккумуляторов или элементов постоянного тока); Милливольтметры должны иметь достаточно широкий диапазон измеряемой частоты от 1 МГц до десятков МГц; Измерять переменные напряжения больших величин до сотен вольт. Схемы опубликованных милливольтметров собраны в основном на дискретных элементах (транзисторах) или на операционных усилителях (ОУ). Схемотехника милливольтметров, описание которых приводится в литературе, основана обычно на трех принципах:

На основе применения в высокочастотной головке усилителя переменного тока, с которой усиленное высокочастотное напряжение подается на несколько каскадов усилителя переменного тока. Для линеаризации его шкалы в каждом каскаде включаются частотозависимые обратные связи по переменному току. Далее высокочастотное напряжение выпрямляется детектором и подается на измерительную головку. На рис. 1 показана блок-схема.

Но добиться линейности шкалы прибора в широком диапазоне измеряемых частот (1-100 МГц) очень трудно или практически невозможно. В то же время они обладают одним весьма важным преимуществом: возможностью измерять очень малые величины переменных напряжений (вплоть до десятков микровольт). Построение милливольтметров с нелинейной шкалой. Эти милливольтметры простые конструктивно. Выпрямитель в них собран в выносной головке (щупе), а в самом приборе находятся обычные усилители постоянного тока (УПТ), которые могут выполняться на основе транзисторов или операционных усилителей (ОУ). Эти приборы широкополосны, обладают большим входным сопротивлением и малой входной емкостью. Однако их показания условны, истинное значение необходимо определять по таблицам или графикам. В некоторых схемах на ОУ для линеаризации шкалы измерительный прибор включают в одну из диагоналей моста, а в другую включают цепь ОС быстродействующего ОУ. Эта схема требует применения высокочастотных диодов и быстродействующих ОУ (хотя сам частотный диапазон остается небольшим), имеет малую чувствительность, иногда склонна к самовозбуждению, так как цепь ОС нелинейна. Эта нелинейность приводит к тому, что АХЧ вольтметра на разных уровнях изменяется. В то же время, если применить идею, предложенную в начале статьи, шкала прибора линеаризуется. Измеряемое высокочастотное напряжение выпрямляется диодом VD1 в выносном щупе и через резистор R1 поступает на вход УПТ, выполненного на операционном усилителе DA1. Из-за наличия в отрицательной обратной связи диода VD2 усиление УПТ при малых напряжениях компенсируется, и шкала прибора становится линейной. Предлагаемая схема милливольтметра свободна от большинства указанных недостатков. Милливольтметр предназначен для измерения эффективного значения синусоидального переменного напряжения в диапазоне частот от 100 Гц до 70 МГц. При наличии внешнего делителя 1:100 можно измерять напряжения до 1000 В. Однако измерять высокочастотное напряжение 1000 В не рекомендуется. Верхний предел измерений милливольтметра желательно ограничить, измерением напряжений до 300 В. Весь диапазон прибора разбит на 4 поддиапазона: 10 мВ, 100 мВ, 1 В, 10 В и с делителем 1 В, 10 В, 100 В и более. Шкала прибора для удобства отчета принята кратной 10. Параметры предлагаемого милливольтметра следующие:

1. Полоса частот 100 Гц...70 МГц (выше этой частоты измерения не проводились).

2. Диапазон измеряемых напряжений - 2,5 мВ...1000 В

3. Максимальная неравномерность АЧХ не более - 0,2 дБ.

4. Потребляемыйток по цепи +15 В -7,5мА.

5. Входное сопротивление 1 МОм.

6. Погрешность измерения не превышает 10%.

Принципиальная схема прибора приведена на рисунке.

Милливольтметр состоит из выносного пробника (детектора), аттенюатора, усилителя постоянного тока (УПТ), узла защиты прибора от перегрузки DA3, VT1 и генератора калибровочного напряжения VT2. Линеаризирующий каскад выполнен на операционном усилителе DA1. Работает на трех поддиапазонах 10 мВ, 100 мВ, 1 В. На последнем диапазоне 10 В амплитудная характеристика диода VD1 близка к линейной, поэтому выход щупа в этом случае подключен ко входу операционного усилителя DA2 непосредственно через резистивный делитель напряжения R8, R9 (аттенюатор). Для защиты операционных усилителей от самовозбуждения и возможной наводки на их вход включены блокировочные конденсаторы СЗ, С4. На микросхеме DA3 собран узел защиты измерительного прибора от перегрузок. Этот узел представляет собой компаратор, который, если напряжение на выходе DA2 лежит в пределах нормы, выдает отрицательное напряжение, открывающее транзистор VT1. При превышении входным сигналом в 1,5 раза напряжения, при котором стрелка измерительного прибора отклонится на последнее деление шкалы, компаратор выдает положительное напряжение, которое закрывает ключ VT1, а красное свечение светодиода VD3 индицирует состояние перегрузки. При уменьшении перегрузки до 1,1 напряжения полного отклонения, нормальный режим восстанавливается. Гистерезис срабатывания компаратора возникает из-за того, что часто нагрузка DA3 отключается при перегрузке. Наличие узла защиты от перегрузки совершенно необходимо, так как в момент включения-выключения прибора и ошибки в выборе поддиапазона возникают недопустимые и опасные для микроамперметра броски напряжения, которые могут его повредить. Прибор имеет внутренний генератор калибровочного напряжения, вывод которого экранированным проводом выведен на разъем задней панели прибора. Калибровка прибора производится на диапазоне 10 мВ. В стационарных условиях милливольтметр питается от сети 220 В, потребляемая мощность не более 10 Вт. Генератор калибровочного напряжения представляет собой обычный LC-генератор. Контур в цепи коллектора транзистора VT2 настроен на частоту 500 КГц. Нагрузкой генератора служит омический делитель, состоящий из резисторов R28-R30. Калибровочное напряжение 10 мВ устанавливается подстроенным резистором R29. Схема блока питания прибора предельно проста, так как потребление тока мало и представляет собой простейший параметрический стабилизатор. При таком мизерном электропотреблении (7,5 мА по цепи +15 В) нет необходимости устанавливать стабилизатор на кренках или их импортных аналогах. Если милливольтметр предполагается использовать в полевых условиях, то можно рекомендовать преобразователь, с помощью которого напряжение +4,5 В преобразуется в напряжение ±15 В. Специальных требований к деталям милливольтметра не предъявляются, за исключением номиналов резисторов, входящих в состав аттенюаторов, так как от их тщательной подборки зависит точность прибора в целом. Выносной пробник соединен с прибором экранированным проводом или коаксиальным кабелем РК-20.

КОНСТРУКЦИЯ

Прибор собран в корпусе из дюралюминия толщиной 4 мм соединением в торец винтами 2,5 мм и имеет размер 160x120x50 мм. Передняя и задняя панель, дюралевые съемные толщиной 2 мм, на них крепятся радиоэлементы прибора. На передней панели расположен силовой трансформатор, микроамперметр, элементы блока питания, переключатель, резистор установки нуля, коаксиальный разъем, индицирующие светодиоды (питание и перегруз). Микроамперметр закреплен с внешней стороны передней панели с помощью 4-х винтов М4. Монтаж блока питания и калибратора выполнен на отрезке унифицированной печатной платы, которая закреплена на верхних винтах, крепящих головку РА1. Элементы схемы высокочастотного милливольтметра смонтированы на отдельной плате, которая крепится на резьбовых шпильках подключения милливольтметра. На задней стенке прибора крепится тумблер питания, предохранитель, держатель и разъем выхода калибратора. Выносная головка прибора представляет собой однополупериодный выпрямитель напряжения VD1. В качестве VD1 (ГД 507А) можно использовать высокочастотные германиевые диоды ГД402, ГД508, Д18. Высокочастотным пробником (рис.6) служит медная или латунная трубка 1 диаметром 15 мм и длиной 70 мм, с одной стороны которой вставлена бобышка 2, выточенная из капрона или фторопласта с впрессованным в нее щупом остроконечным стержнем 3. С внутренней стороны к нему припаян конденсатор С1, с другой стороны в трубку вставлена латунная втулка 4, через отверстие в которой пропущен отрезок коаксиального кабеля РК-20 (экранированного провода) длиной 750 мм с штыревой частью разъема стыкующимся с входным гнездом СР-50 милливольтметра. Бобышка и втулка зафиксированы в корпусе пробника винтами М2, к лепестку 5 на корпусе припаян общий провод с зажимом типа "крокодил" на конце. Детали пробника смонтированы навесным способом и удерживаются на монтажном лепестке 6. Для измерения напряжений более 10 В, применяют второй сменный пробник (рис.3). Во втором выносном пробнике в качестве выпрямителя используется высокочастотный диод Д104А (или два диода последовательно), имеющий большое обратное напряжение (100 В). Для измерения еще больших напряжений можно предложить частотозависимый делитель напряжения 1:100 (рис.4). Ось переменного резистора R5 (установка нуля) выведена на переднюю панель прибора.

ДЕТАЛИ

Операционные усилители (ОУ) типа КР574УД1А или КР544УД1А с соответствующей цепью коррекции. Микросхема DA3 - операционный усилитель общего назначения К140УД6, УД7, 153 УД2. Микроамперметр РА1 типа М24 с током полного отклонения 100 мкА при его замене необходимо использовать приборы класса 1,5. Для данной конструкции наиболее целесообразно использовать измерительные головки с размером фронтальной части 80x80 мм, так как головки с меньшими размерами не обеспечивают требуемой точности измерения, а головки с большими размерами применять экономически нецелесообразно, так как при этом увеличивается потребление тока от автономного источника. Переключатель пределов измерений (аттенюатор) выполнен на клавишном переключателе типа П2К на три направления. Силовой трансформатор от старых калькуляторов или самодельный с использованием железа Ш8х12,5 и сечением сердечника 2,6 см/кв. Первичная обмотка содержит 3000 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,08 мм, а вторичная 350 витков диаметром 0,17 мм. Сглаживающий электролитический конденсатор С1 в блоке питания 470...1000 мкФ. Параллельно ему включен конденсатор на 22...47 нФ. Перемененные резисторы R16-19 желательно применять многооборотные (типа СП-5 или тщательно подобранные постоянные сопротивления), соединив их последовательно из нескольких штук. Катушка контура генератора намотана на 3-секционном каркасе и помещена в ферритовый сердечник СБ-12, его обмотка сострит из 60 витков провода ПЭЛШО 10х0,07. В милливольтметре применены резисторы ОМЛТ, МЛТ, конденсаторы типа КД, КЛС, КМ, К50. Входной разъём типа СР-50.

НАСТРОЙКА

Налаживание милливольтметра необходимо начинать с проверки питающих напряжения параметрического стабилизатора. Напряжения питания +15 В и -15 В должны отличаться не более чем на 5%. Причем в указанном стабилизаторе напряжение, получаемое с вторичной обмотки трансформатора, не критично. Оно может колебаться от 25 до 35 В. Необходимо только с помощью резистора R1, подобрать требуемый ток 10-15 мА, через стабилитроны VD1, \/Д2 и подобрать напряжение электролитического конденсатора С1 (рис.5). Наладку милливольтметра необходимо производить с помощью промышленных генераторов сигналов Г402, Г4-8 или им подобных и высокочастотных вольтметров ВЗ-25, ВЗ-48А и так далее. Сначала необходимо установить стрелку прибора на нулевое значение. При закороченном входе милливольтметра на пределе 10 В с помощью подстроечного резистора R14 выставляют стрелку прибора на "0". На остальных диапазонах установку нуля производят переменным резистором R5. Далее, подавая на вход устройства заранее известные напряжения, подстройкой резисторов R15-R19 ведут калибровку милливольтметра на остальных диапазонах. В заключение проверяют работу схемы защиты, подавая на вход прибора завышенные значения напряжений и следя за перегрузкой по свечению светодиода. При желании порог срабатывания защиты можно регулировать путем подбора резистора R21. Конечное значение шкалы на всех пределах регулируют с помощью резисторов R23, R24. Калибровка прибора с использованием в выносной головке диодов Д104 осуществляется путем подстройки элементов, расположенных в головке R1, R2, С1, С2. Подстройка напряжения с использованием делителя производится с помощью конденсатора С1. Если не удается достичь линейности прибора с помощью R6, R7, R2, то необходимо подобрать диод VD2. Настройка калибратора заключается в установке его частоты 500 КГц с помощью вращения сердечника L1, контролируя частоту частотомером на коллекторе VT2. Величину калибровочного напряжения величиной 10 мВ устанавливают с помощью переменного резистора R29.

Радиолюбитель №5 2001г стр. 19

Простой и дешевый ВЧ милливольтметр.

http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26014

Создан по мотивам известной схемы,но переделан мною,под однополярное питание,и для питания от одного литиевого аккумулятора, типоразмера 14500-т.е. размера АА. Корпус использован от легендарного, и многострадального  wink.gif китайского мультиметра. Милливольтметр однодиапазонный,0-100мВ. Выпрямитель вч напряжения собран внутри алюминиевой трубки, диаметром 16мм. С двух сторон стоят деревянные пробки,которые стопорятся шурупами.Потребление 1.5 мА.

Если использовать прямое подключение к схеме экранированным кабелем-входное сопротивление будет 50 ом.А когда детектор в трубке и подключается напрямую входное сопротивление сравнительно высокое и не влияет на схему. Много зависит от выбранной чувствительности.У меня схема не реагирует на дотрагивание рукой до кончика щупа.

В детекторе нужен либо вч шоттки c малым падением, либо вч германиевый.2 диода одинаковые совсем необязательно-у них разные режимы работы. Можно и одинаковые, свч, с малым падением, но придется заново подбирать режимы работы. Изменится выходное напряжение ограничения. Которое дает линеаризацию шкалы. Диод который на микрухе делает из нее логарифмический усилитель и все. Так что можно ставить абсолютно любой диод с падением как у КД522,т.е. 0.5-0.6в.

В детекторе нужен только хороший диод,отлично подойдет BAT15. А на микрухе кд522.

Чем ниже напряжение,тем больше нелинейность.Она исправляется подгонкой резистора, который стоит последовательно с диодом обратной связи на микросхеме.Да BAT62 хороший диод, но будет слишком низкая чувствительность, и сложно будет получить линейность шкалы.Хотелось бы напомнить прибор-МИЛЛИвольтметр, а не вольтметр. Поэтому нет необходимости в высоковольтном диоде. И в ВОЛЬТметре уже не нужна микросхема.

Я тоже думал защитить свч диод,поставив встречно-параллельно какие нибудь кд503,или 1N4148.Но боюсь емкость этих диодов сильно подпортит ачх.Хотя можно попробовать.А на счет BAT62, не могу сказать,не пробовал, но судя по графику должен начать показывать с 10-20мВ,в зависимости от частоты,в принципе нормально.Вообще есть и получше микрухи с более низким входным напряжением.Например MAX495.У нее мин. входное 0.2мВ.

На цифровом мультиметре неудобно-шкалу не нарисуешь свою, и чувствительность слабоватая всего 200мв.

## RF measures with multimeter (INS012E)

Category: Instrumentation

Published: Monday, 15 August 2016 00:00

Written by Newton C. Braga

Hits: 529

http://www.newtoncbraga.com/index.php/articles/84-instrumentation/1403-rf-measures-with-multimeter-ins012e

Using diodes as detectors you can use a common multimeter in RF measurements with good accuracy. This is a useful resource for professionals working with high frequency circuits and that may not always have at a given time, of specific instruments for this type of signal. In this article we will make some considerations about the use of multimeter in measuring high frequency signals.

Multimeters having a good sensitivity with an input resistance greater than 1MΩ, such as digital and analog even more elaborate types, they can be used to measure RF signals.

What is done is to use a simple threshold detector circuit, as shown in Figure 1, to obtain a DC voltage capable of exciting the instrument.

These circuits allow to measure voltages of a few hundred millivolts to the reverse breakdown voltage of the diode.

In the case of the Figure 1 circuit, we have what is called detector type "shunt" or derivation. Another way of detecting the signals for measuring purposes is through a series circuit, as shown in Figure 2.

The shunt circuit is particularly suitable for measurements at very high frequencies because it is connected directly to ground, thus facilitating the layout of any board that is used.

Of course, when working with very high frequencies is appropriate to maintain the links between components the most short as possible.

In Figure 3 we have a response curve for the case of a diode commonly used as a 1N5711 Schottly which is ideal for such applications given its lowest driving voltage.

However, common germanium diodes as 1N34 or 1N60 provide excellent results up to the maximum operating frequency of these components, a few hundred Megahertz.

And in the latter case, commonly used silicon diodes like 1N4148 can also be used, but in this case should be considered an "offset" of 300 mV order. The offset of the germanium diode is only 60 mV whereas for Schottky diode will have 100mV.

One way to correct the offset of the problem of used diodes, which can introduce errors in very weak signal measurements is with a compensating circuit, as shown in Figure 4.

Set then the trimpot for the offset obtained is zero, as shown in the graph of Figure 5.

The idea of this circuit is to use a stack to generate a negative voltage, of the same order as the offset voltage of the diode being employed in detection.

Another interesting setup for measurements in RF is the differential shown in Figure 6.

To obtain a linear response to input signals, one may use an operational amplifier as the circuit shown in Figure 7.

Operational amplifiers such as the LM358 may be employed in the configuration shown. This configuration also has an extra 50-ohm resistor which enables taking measurements in line with that impedance, although the circuit has not ideal wedding impedances.

Conclusion

Despite the common diodes present a characteristic that follows the square law for low intensity signals below 100 mV, additional circuits can be designed taking advantage of it.

These circuits can be used mainly when you want a good impedance matching with the signal source to perform more accurate measurements.

However, the design of such circuits is up to the readers. What we here was a small idea of how diodes of various types can help in making RF measurements with a common multimeter.