Мультиметр стрелочный

Малогабаритный мультиметр

http://www.irls.narod.ru/izm/volt/volt11.htm

В практике радиолюбителей при проведении регулировочных работ возникает необходимость измерения переменных и постоянных токов и напряжений, сопротивление участков цепей, резисторов. Иногда при поиске неисправностей необходимо знать хотя бы ориентировочно емкости используемых конденсаторов. С учетом этих требований был разработан многопредельный мультиметр с достаточно широким диапазоном измеряемых величин, использованием измерительной стрелочной головки с невысокой чувствительностью, небольшими (для удобства эксплуатации) габаритами.

Пределы измерения:

  тока (I) — 0,05•10-3... 30...103мА

  напряжения (U) — 5•10-3... 3000 В

  сопротивления — 50•10-3...50•106 Ом,

  емкости (С)—5•10-6...0,3 мкФ

При измерении действующих значений переменных токов и напряжений шкала прибора линейна в диапазоне частот 30...6000 Гц синусоидальных периодических колебаний и совпадает с шкалой постоянных напряжений и токов. Входное сопротивление при измерении напряжений составляет 100 кОм на пределе 75 мВ, 1 МОм—0,75 В, 10 МОм — на остальных. В мультиметре использованы два варианта измерения сопротивления — последовательный (R) для измерения высокоомных и параллельный (г) — для низкоомных. При измерении параметров U, I, С в мультиметре предусмотрен переключатель SA3 множителя шкалы на 1, 2 и 4. Пределы измеряемых величин параметров при различных положениях переключателя SA1 (SA3 — в положении «х1») указаны в таблице. Прибор питается от двух элементов типа 316 и потребляет ток в режиме измерений U и I 0,3...0,5 мА. Работоспособность мультиметра сохраняется при снижении напряжения питания до 2 В. Габариты прибора — 120Х65Х35 мм.

Принципиальная схема мультиметра приведена на рисунке.

Измерительный блок на транзисторах VT1—VT9 выполнен по схеме дифференциального усилителя и представляет собой линейный выпрямитель с регулируемым коэффициентом передачи. Высокий коэффициент передачи напряжения при разомкнутой цепи обратной связи (около 5000) позволяет повысить линейность передаточной характеристики и стабильность нуля при различных положениях переключателя множителя показаний SA3. Элементы R18VD1—VD4 защищают вход усилителя от случайного попадания высокого напряжения. Высокое входное сопротивление измерительного блока позволило применить один универсальный делитель (R1 —R11) для измерений напряжений, токов, так и использовать его при измерении сопротивлений и емкостей. При измерениях напряжения до 75 В и токов переключатели SA2.1—SA2.4 должны быть выключены. Режим измерения напряжения на пределе 750 В включается нажатием переключателя SA2.1 (SA1 — в положении «11»). Измерение больших значений токов (более 1 А) следует проводить, используя входы прибора XS1 (+10 А) и XS5 («—10 А»). При измерении сопротивлений по варианту «R» измеряемый резистор подключается к гнездам XS3 («+») и XS4 («—») и оказывается включенным последовательно (SA2.2 — выключен, SA2.3 — включен) с резисторами делителя R12— R17 и стабильного источника тока +1,9 В. В варианте «г» измеряемый резистор подключается параллельно резисторам делителя R1—R11 (SA2.2— включен, SA2.3 — выключен).

Эмиттерный повторитель на транзисторе VT9 выполняет роль детектора выходного напряжения. Элементы R29R30C3 при измерениях переменных напряжений и токов обеспечивают постоянное напряжение на выводах измерительной головки РА1, пропорциональное действующему значению измеряемых величин. Кроме того, конденсатор СЗ, шунтируя рамку измерителя, выполняет роль демпфера, успокаивающего стрелку. На транзисторах VT10VT11 выполнен генератор синусоидальных колебаний для измерения емкости конденсаторов. Особенность этого генератора — достаточно высокая стабильность выходного напряжения колебаний при подключении нагрузки и небольшой ток потребления — 0,3... 1 мА, амплитуда генерируемых колебаний при частоте 2...4 кГц — 0,8... 0,9 В. Частота колебаний определяется параметрами элементов L1C4. Измеряемый конденсатор подключают к клеммам XS2 («С») и XS3 («+») и включают переключатель S2.4. При этом образуется делитель переменного напряжения генератора, в который входят измеряемый конденсатор и резисторы R1—R8. На входе измерительного блока (затвор VT1) формируется напряжение, пропорциональное величине емкости измеряемого конденсатора. Питание прибора осуществлено от двух гальванических элементов типа 316 («Уран», «Прима» и др.).

В мультиметре применен термокомпенсированный стабилизатор напряжения 1,8... 1,9 В на транзисторах VT12— VT14. Так как это напряжение используется для измерения сопротивлений резисторов, то хорошая термостабильность позволяет сохранить установку нуля на всех диапазонах. Стабилизатор обеспечивает выходной ток 100 мА, что необходимо при измерении резисторов с малым сопротивлением. Элементы С6 VD7 осуществляют запуск стабилизатора в момент включения питания, а диоды VD5, VD6 применены для термокомпенсации напряжения между базой и эмиттером транзистора VT12, которое используется в качестве опорного. Элементы мультиметра размещены в самодельном корпусе из полистирола. В верхней части расположена стрелочная головка с самодельной шкалой. Под шкальным устройством помещены элементы питания. Переключатели расположены в нижней части прибора: SA1 и SA3 с выводом органов управления — на верхнюю панель, а SA2 и SA4 — в ряд на боковой панели (ближней к пользователю). Гнезда XS1—XS4 располагают на боковых стенках мультиметра. В качестве стрелочного прибора для уменьшения габаритов использован индикатор уровня записи, носимых магнитофонов с чувствительностью 200 мкА (М476/1). Индикатор доработан — стрелка удлинена и изготовлена новая шкала. Возможно использование и других стрелочных головок подходящих габаритов с током отклонения 50...300 мкА при напряжении на выводах 0,1...0,3 В. Переключатель SA1 выполнен из двух спаренных галет без фиксатора переключателя ПМ с функцией 11П1Н. Переключатель SA3 сомодельный, ползункового типа, аналогичный переключателям, используемым для переключения диапазонов в приемниках «Сокол», «Селга» и др. Переключатель SA2 на четыре положения с зависимой фиксацией и SA4 типа П2К. Резисторы R1—R3 самодельные: R1 — 8...10 см провода ПЭВ-2 0,47, R2 и R3 из высокоомного провода (никелина, нихрома) диаметром 0,5...0,7 и 0,15...0,2 соответственно. Резистор R2 можно выполнить и из медного провода (16 см ПЭВ-2 0,2), но при этом будет несколько хуже температурный коэффициент сопротивления, что повлияет на точность измерения тока на пределе 0,75 А.

Для повышения точности измерений номиналы резисторов R2—R11, R31—R33 и R42 желательно точно подобрать с помощью магазина сопротивлений. Резисторы R1—R17 при их монтаже следует разместить непосредственно между выводами ламелей переключателя. Конденсатор С4 следует выбрать с низким ТКЕ и желательно составить из двух металлопленочных или бумажных конденсаторов с различным знаком ТКЕ. Катушка индуктивности L1 выполнена на тороидальном магнитопроводе из феррита марки 2000 НМ с внешним диаметром 10...14 мм. Обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 0,1...0,15 и имеет 400 витков с отводом от середины. Диоды VD1-VD4, VD7 — кремниевые КД503 или КД509, VD5, VD6 -германиевые Д9, ГД107. Кроме рекомендованных полевых транзисторов, можно использовать КП303А, КП303Ж, транзисторы VT7, VT8 могут быть ГТ108, VT10, VT14— КТ209, КТ502. Все транзисторы структуры проводимости n-р-n можно заменить на КТ342, КТ3102. Статические коэффициенты передачи тока базы транзисторов VT 13, VT14 должны быть не менее 200, VT4-VT6, VT9, VT10, VT12 — не менее 100, VT7, VT8 — не менее 70.

Регулировку мультиметра начинают с настройки стабилизатора напряжения. Резистором R35 устанавливают выходное напряжение в пределах 1,8... 1,9 В. Затем резистор R37 подбирают так, чтобы выходное напряжение стабилизатора оставалось неизменным при различных температурах окружающей среды. Для проведения таких исследований нужно воспользоваться термостатом, а при его отсутствии можно использовать камеру холодильника и нагревательный шкаф газовой плиты для создания испытательных температур в интервале —10... +50 °С. Если мультиметром не предполагается измерять сопротивления в указанных граничных режимах температуры, то элементы VD6 и R37 можно исключить (перемкнуть). При изготовлении измерительного блока необходимо с достаточной степенью точности соблюдать условие идентичности параметров транзисторов VT1 и VT2 по напряжению отсечки, которое должно находиться в пределах 0,6...0,8 В. Для подбора этих транзисторов необходимо снять зависимость Uзи=f(Iс). Для этого на сток транзистора следует подать напряжение +1,9 В, затвор соединить с минусом источника питания, а между затвором и истоком поочередно подключать резисторы с сопротивлениями 100, 30 и 10 кОм, каждый раз измеряя напряжение Uзи. У выбранной пары транзисторов параметр Uзи не должен отличаться более чем на 2...3 % соответственно в каждой измеренной точке. Затем следует определить режим работы по постоянному току, измеряя напряжения на резисторах R24, R27, R28. Эти напряжения должны быть соответственно 0,15...0,25, 1...1,2 и 0,15...0,25 В. Режимы по постоянному току (в случае необходимости) корректируют подбором резистора R19. Правильность выбора резистора R2 (или R22) определяют замыканием затвора транзистора VT2 на минус источника тока. При этом стрелка индикатора РА1 должна отклониться на 0,1...0,3 длины шкалы, а при снятии перемычки — вернуться в положение нуля. Конденсатор С1 служит для устранения самовозбуждений. Резистор R30 должен составлять 0,1...0,2 от сопротивления рамки измерительной головки.

Градуировку шкал переменных значений напряжений и токов, а также емкостей и сопротивлений по вариантам «R» и «г» осуществляют при подаче к измерительным клеммам соответствующего эталонного источника напряжения или тока и подключением эталонных конденса-торов и резисторов (в последнем случае магазина сопротивлений) и установкой переключателей SA1 и SA2 в необходимые положения. Если Вы хотите, чтобы шкала емкостей совпала со шкалой токов, то в этом случае при подключении эталонной емкости, соответствующей середине шкалы, например, 4700 или 470 пф (при шкале в 75 делений), необходимо подбором конденсатора С4 установить такую частоту, при которой показание индикатора соответствовало бы величине эталонной емкости. Величину сопротивления резистора R1 уточняют после окончания градуировки мультиметра. Для этого последовательно с входом XS1 («+10 А») подключают эталонный амперметр, рассчитанный на ток 3... 6 А. Обеспечив ток через входы XS1, XS5 в пределах возможностей эталонного амперметра подбором R1, добиваются равенства показаний мультиметра и амперметра. При токах более 10 А нежелательно мультиметр долго держать в режиме индикации из-за возможного перегрева резистора R1.

Точность измерений мультиметра в немалой степени зависит от качества выполнения шкалы. Поэтому на этот элемент прибора следует обратить серьезное внимание. Предлагаю такой вариант ее изготовления фотоспособом. На жестко зафиксированный подшкальник укрепить лист белой полупрозрачной бумаги, например кальки. При градуировке мультиметра остро отточенным карандашом нанести контрольные риски. Затем кальку поместить в фотоувеличитель и спроектировать изображение на лист ватмана с кратностью увеличения 4...7. На ватмане отмечают контрольные риски и затем тушью прорисовывают все элементы шкалы и необходимые надписи. После этого изготавливают фотонегатив, а с него штатную шкалу, проектируя изображение на рисунок кальки до совмещения контрольных рисок. Точность отсчета повышается, если расстояние между стрелкой индикатора и поверхностью шкалы минимально.

Из опыта работы с мультиметром предлагаю рекомендации по расширению его функциональных возможностей.

  1. Чувствительность мультиметра можно увеличить вдвое, если в переключателе SA3 ввести четвертое положение («Х0,5») с резистором R42 — на схеме показан штриховой линией.

  2. Входное сопротивление на пределах измерения «75 В» и «750 В» можно увеличить в десять раз, если использовать резистор R11 90 М и включить его между ламелями 10 и 11 переключателя SA1.1

Экономичный авометр.

http://www.nowradio.ru/ekonomichnuy%20avometr.htm

Большинство промышленных авометров сравнительно громоздки, тяжеловаты и питаются от весьма дорогих нынче батарей напряжением 4,5...18 В. Сегодняшний рынок предлагает на выбор любые измерительные приборы. Но компактные цифровые мультиметры часто не могут заменить обычный стрелочный тестер. С учетом сказанного, разработан предлагаемый прибор небольшого веса с питанием от 2 х гальванических элементов типа 316. Для удобства измерений было решено применять только заводскую шкалу прибора (головки) на всех диапазонах измерений напряжений и токов. С этой же целью шкала сопротивлений вычерчена (после расчета) на отдельной полоске миллиметровки и наклеена на донышко изготовленного прибора.

| Технические параметры авометра: |
| --- |
| Пределы измерения постоянного и переменного |  |
| напряжений, В | 1; 5; 10; 20: 50; 250; 500 |
| Пределы измерения постоянного тока, мА | 10; 100; 500; 1000 |
| Пределы измерения сопротивлений кОм 0.1: 1: | 10; 100; 1000; 10000 |
| Входное сопротивление, МОм | 10 |
| Напряжение источника питания, В | 3 |
| Погрешность прибора, %. не более | 2,5 |
| Потребляемый ток- |  |
| - при измерении токов и напряжений, мА, не более | 0,5 |
| - при измерении сопротивлений, мА: не более | 9 |
| Масса прибора (с источниками питания), г | 550 |
| Габариты, мм | 140x90x48 |

Схема авометра (рис.1) состоит из входных делителей напряжения, резисторов для измерения сопротивлений и стандартной схемы усилителя постоянного тока на полевых транзисторах с измерительной головкой в диагонали моста.

При измерении сопротивлений необходим источник достаточно стабильного напряжения, а еще лучше — стабилизатор который при измерении малых (единицы ом) сопротивлений должен обеспечивать ток не менее 10 мА. В качестве измерительной головки автор применил М2001-50 с чувствительностью 100 мА и шкалой в 100 делений Соответственно шкалы выбраны кратными цифрам 5 и 10, что упрощает отсчет измерений. Шкалу сопротивлений можно рассчитать, пользуясь методикой, изложенной в [1, 2]. В качестве SA1 применен малогабаритный 2-платный переключатель на 11 положений типа ПКМ SA2 — микропереключатель диапазонов от радиоприемника 'Сокол"   (и т.п.) типа 2П4Н, однако это не лучший выбор. Многие из этих переключателей некачественны, и лучше использовать подходящий от импортных автомагнитол. SA3 — любой малогабаритный от тех же автомагнитол (но не П2К!). Прибор размещен в корпусе, спаян ном из фольгированного текстолита (гетинакса). Этот материал темновишневого цвета с гладкой поверхностью очень хорошо "смотрится"; в отличие от яркого канареечного цвета стеклотекстолита. Лицевая панель — дюраль толщиной 1 мм с необходимыми вырезами и отверстиями Кассету для 2-х элементов типа 316 можно изготовить самостоятельно или приспособить подходящую от радиоигрушек. Резисторы R2 R17 распаиваются на контактах переключателя SA1 и вспомогательных стойках. Все остальные детали размещены на 2-х печатных платах (рис. 2 и 3). Контактные "пятачки" на платах вырезаны резцами (диаметры "пятачков 5 — 6,5 и 9 мм) На плате стабилизатора напряжения резисторы R26 и R29 размещены со стороны фольги. Чтобы использовать стандартные измерительные шнуры, для гнезд прибора применены подходящие латунные гнезда с внутренним диаметром около 4,1 мм, Эти гнезда на карболитовых планках широко применялись в старой аппаратуре связи. Использовать сверхмалогабаритные гнезда нежелательно из-за их ненадежности. Все без исключения компоненты и детали должны быть проверены до их установки в прибор. Переключатель SA1 обязательно следует протереть до блеска школьной резинкой, все выводы — тщательно зачистить и залудить. Лучше затратить 1...2 часа на эту операцию, чем потом с досадой искать причину неустойчивой работы прибора. Наладка. Резисторы R2...R8 подбирают из 2-х подходящих резисторов с точностью не хуже 1% и сразу запаивают их в схему (на контактах ламелей переключателя SA1) Для контроля очень хорошо применять образцовый прибор с цифровым отсчетом. У меня была возможность использовать прибор типа М-832 и домашний Ц4313 Транзисторы КП303 (с любой буквой) нужно подобрать с возможно более близкими параметрами. Проще всего подобрать эти транзисторы, впаивая их в плату (рис.2), подавая напряжение питания (3...12 В) и измеряя напряжение исток-корпус" (при среднем положении движка резистора R21). Эти напряжения (для VT1 и VT2) должны быть примерно одинаковыми. Для запуска стабилизатора напряжения (СИ) подбирают резистор R33 так, чтобы через стабилитрон VD6 протекал ток в 1,1., .1,2 мА (паспортное минимальное значение — 1 мА). Выходное напряжение при этом — 1,0.. .1,2 В.

На выход СН подключают переменное проволочное сопротивление (47. .100 Ом). Меняя его величину нужно убедиться, что при токе 38...40 мА срабатывает защита. При снятии нагрузки СИ должен автоматически возвращаться в нормальный режим. Для наладки вольтметра включается питание (SA3), и резистором R21 стрелка устанавливается на "ноль". Делается выдержка 5. ..7 минут, и снова с помощью R21 подстраивается "0". Вместо R24 в схему впаивается переменный резистор (10 кОм). На вход вольтметра (предел "10 В") подается образцовое напряжение 6 10 В, и не ранее чем через 7 10 минут переменным резистором R24 выставляется соответствующее напряжение по шкале налаживаемого прибора. Еще через несколько минут снова подстраивается R24 (схема обязательно должна войти в нормальный температурный режим). Измеряется получившееся значение R24, и в схему впаивается резистор соответствующего номинала (он может состоять из 2-х резисторов). На остальных пределах вольтметра шкалы получаются автоматически, в чем следует убедиться, подавая необходимое напряжение на вход вольтметра (и соответственно переключая пределы измерений переключателем SA1). Совпадения шкалы напряжений переменного тока добиваются подбором резистора R1 (может быть соединение 2-3 резисторов последовательно или параллельно) Для этого на вход измерения переменных напряжений подают образцовое напряжение (например, 6,3 В от трансформатора), и подбором R1 добиваются значения 6,3 В на шкале налаживаемого прибора. Калибровку амперметра начинают с подбора R17. Для этого подключают последовательно с налаживаемым амперметром образцовый амперметр, переключатель SA1 ставят в положение "1 А", и подбором R17 (он изготавливается из провода с высоким удельным сопротивлением) устанавливается необходимое показание стрелки амперметра (здесь 1 А). Переключив SA1 в положение 500 мА', подбирают R16, и т.д. Подбор шунтов (R14 R17) следует производить также после 7...10 минут выдержки (''прогрева") прибор. При наладке омметра переключатель SA1 ставится в положение х0,1 кОм", SA2 — в положение "Rx". Впаянным переменным резистором 10 кОм (вместо R23) стрелка прибора устанавливается на конечное деление шкалы. Обязательно выдерживается время 7...10 минут, и снова корректируется R23. Получившееся значение R23 измеряется, и в схему впаивается необходимый постоянный резистор. При замыкании шнуров прибора CRX" и "Общ.") стрелка должна возвращаться на начало шкалы ("ноль прибора слева). Затем к гнездам URX* и "Общ." подключаем образцовый резистор (100 Ом). Подбором резистора R30 стрелка прибора устанавливается точно на середину шкалы (на 50-е деление) Далее SA1 переводится в положение "х1 кОм", на вход омметра подключается образцовое сопротивление 1 кОм, и подбором R9 стрелка прибора также устанавливается на середину шкалы. Нужный номинал R9 впаивается между контакта ми 1 и 2 SA1.2. Номиналы остальных резисторов омметра получаются автоматически — в 10 раз больше на каждый последующий поддиапазон измерений. Эти резисторы также подбираются с точностью не хуже 1%. Для контроля к зажимам омметра подключают контрольные резисторы 10 кОм .10 МОм, переключают SA1 в необходимое положение и убеждаются, что каждый раз стрелка прибора устанавливается на середину шкалы. Детали.Транзисторы VT3...VT5 СН должны быть кремниевыми. Коэффициент усиления тока (h21е) для VT3 должен быть не ниже 100, для VT4 VT5 — не ниже 60. Вместо VT3 можно применить КТ3107 с любой буквой, КТ502. Вместо VT4, VT5 подойдут любые кремниевые транзисторы с подходящими параметрами и удлиненными выводами (для удобства монтажа). Диоды VD1, VD2 должны иметь значение обратного напряжения не ниже 600 В (Д211, МД217, МД218 и т.д.) и прямой ток не ниже 100 мА. Остальные диоды — любые кремниевые (КД522 КД521 и т.д.). Вместо VD4 можно установить резистор МЛТ-0,125 сопротивлением 510...620 кОм. Конденсатор С1 — с рабочим напряжением не ниже 1200 . 1500 В (МБМ или керамический). Оксидные конденсаторы (С4, С5) — малогабаритные, любого типа. Остальные конденсаторы — керамические (КМ» КЛС и т.д.). Большая часть резисторов (кроме резисторов шунта и R17) — типа МЛТ 0,25 или МЛТ-0,125 (ВС-0,125). В качестве измерительной головки можно использовать малогабаритные с чувствительностью 50...200мкА, лучше габаритов 80x80x49 мм. Автором проверена работа авометра с микросборкой типа КПС104Б (паспортная крутизна входящих в нее транзисторов — 0,35 мА/В). Результат — отрицательный. Даже при значении R24=0 не удалось "вытянуть" шкалу вольтметра в 1 В, не работала схема измерения токов. Можно провести проверку схемы на микросборке КПС104 с буквами Г и Д, но лучше применять транзисторы с достаточно высокой крутизной (КП303В, Г, Д, Е), КП307 с любой буквой. При наладке схемы вольтметра без R20 не удалось получить хорошую линейность усилителя постоянного тока (в правой части шкалы показания были завышены в начале шкалы—занижены). Подбором R20 (оптимальное значение — 1,5 кОм) удалось получить практически линейную шкалу и малую зависимость показаний от величины напряжения источника питания. Если изготовить детекторную головку (пробник ВЧ), то данным вольтметром на пределах 1…50 В можно пользоваться как ВЧ-индикатором.

Радиомир №2 2002г стр. 35

## Многофункциональный авометр

http://www.mastervintik.ru/mnogofunkcionalnyj-avometr/

Многофункциональный авометр предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного низкочастотного (до 1 кГц) и высокочастотного (до 20 МГц) тока, силы постоянного и переменного низкочастотного тока, а также для измерения сопротивлений; емкостей и индуктивностей с отсчетом показаний по линейной шкале.

С выхода устройства можно снимать импульсы прямоугольного напряжения пяти частот с возможностью декадного ослабления уровня сигнала; модулированные сигналы промежуточной частоты (465 кГц). Возможна работа устройства в качестве широкополосного усилителя, генератора стабильного тока; предусмотрена возможность измерения коэффициента усиления транзисторов структуры n-p-п и р-п-р.

Устройство (рис. 1) состоит собственно из авометра, выполненного на базе дифференциального усилителя постоянного тока с полевыми транзисторами на входе и защитой входа от перегрузок. Резистивный делитель на выходе, наличие детектирующих устройств и головок позволяют измерять напряжение и силу тока.

Генератор стабильного тока, выполненный на транзисторе, обеспечивает стабильный ток, протекающий через измеряемый резистор, и постоянство значения падения напряжения на указанном резисторе. Измерение емкости электролитических конденсаторов (более 1 мкФ) осуществляется по времени зарядки измеряемого конденсатора до определенного напряжения от генератора стабильного тока.

Для измерения емкостей неэлектролитических конденсаторов (емкость менее 1 мкФ), а также индуктивностей использован встроенный релаксационный генератор прямоугольных импульсов, выполненный на микросхеме К122ТЛ1 В (К118ТЛ1В). Одновременно указанный генератор может быть использован как генератор импульсов для настройки радиоаппаратуры; модулированный сигнал промежуточной частоты получают ударным возбуждением колебательного контура, настроенного на частоту 455 кГц, прямоугольными импульсами релаксационного генератора. В приборе предусмотрена возможность трехступенчатого декадного ослабления сигналов генераторов. Возможна работа микросхемы в качестве широкополосного усилителя (при подаче на ее вход усиливаемого сигнала через разделительный конденсатор). Измерение параметров транзисторов определяется измерением коллекторного (эмиттерного) тока транзистора, ток базы которого (0,1 мА) задан от генератора стабильного тока (структура п-p-n), либо резистором (структура р-п-р).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВОМЕТРА

1.  Диапазоны (общее количество — 75)
Напряжение (18 диапазонов):

U= — 1 В, 2 В, 10 В, 20 В, 100 В, 200 В, 1 кВ;

U~нч — 2 В, 10 В, 20 В, 100 В, 200 В, 1 кВ (до 1 кГц);

U~вч — 1 В, 2 В, 10 В, 20 В, 100 В (до 200 МГц).

Ток (постоянный и переменный, 20 диапазонов):

I=~нч —0,1 мА, 0,2 мА, 1 мА, 2 мА, 10 мА, 20 мА, 100 мА, 200 мА, I А, 2 А.

Сопротивление (10 диапазонов):

Rх — 100 Ом, 200 Ом,  1  кОм, 2 кОм,   1и кОм, 20 кОм,  100 кОм, 200 кОм, 1МОм (обзорный), 2 МОм (обзорный).

Емкость (15 диапазонов):

Cх — а) режим измерения до 1…2 мкФ:

250 пФ, 1 нФ, 0,01 мкФ, 0,1 мкФ, 1 мкФ, 500 пФ, 2 нФ, 0,02 мкФ, 0,2 мкФ, 2 мкФ;

б) режим измерения свыше 1…2 мкФ:

1 — 10—100 мкФ, 10—100—1000 мкФ, 0,1—1 — 10 мФ, 1 — 10—100 мкФ, 0,01—0,1 — 1 Ф.

Индуктивность (10 диапазонов):

Lx — 10 мГн, 25 мГн, 100 мГн, 1 Гн, 7 Гн, 20 мГн, 50 м!’н, 200 мГн, 2  Гн, 14Гн;

К ус (п-р-п; р-п-р);(2 диапазона): 0—100, 0—200. р-п-р

2.  Режим генерации:

а)   прямоугольные импульсы

частота — 20 Гц, 200 Гц, 2 кГц, 20 Гц, 100 кГц; амплитуда — 2,3 В, 4 В, 4,2В, 4,3 В, 4,3 В; делитель — 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000;

б)  генерация модулированного сигнала промежуточной частоты
465 кГц; делитель 1/1, 1/10, 1/100/ 1/1000.

3.  Режим усиления:
коэффициент усиления — до 10;

полоса пропускания — до 200 кГц.

- Режим генерации стабильного тока (постоянного): 1 мкА, 10 мкА, 0,1 мА, 1 мА, 10 мА.

- Головка измерительного прибора — М4200 с током полного отклонения 1 мА.

- Входное сопротивление — не менее 5 МОм.

- Напряжение питания, В — 9.

Прибор сохраняет работоспособность при снижении напряжения источника питания до 4 В.

8.  Потребляемый ток, мА: максимальный — 26 мА (при измерении
Кх=100 Ом); номинальный— 16 мА, в том числе: 13 мА — измерительная схема и 3 мА — генератор импульсов.

9.  Габаритные размеры, мм— 138X90X68.

- Объем — 840 см3.

- Масса без элемента питания, г — 400.

Коммутация режима работы генератора импульсов и измерение Lx, Сх, Кус осуществляется установкой перемычек на задней стенке прибора (рис. 2). Вид передней панели многофункционального авометра приведен на рис. 3. Вместо транзистора КТ501Л можно использовать любой кремниевый транзистор с максимальным током коллектора более 10 мА. Микросборка транзисторов может быть заменена парой идентичных по параметрам кремниевых транзисторов. В приборе использован навесной монтаж. В схеме могут быть использованы резисторы МЛТ-0,125 , МЛТ-0,25, МЛТ-0,5, УЛМ-0,12, предварительно отобранные по номиналу на прецизионном омметре с точностью ±1%. При использовании более чувствительной головки измерительного прибора схема может быть упрощена (удаление микросхемы К159НТ1Д), с уменьшением потребляемого устройством тока.

Генератор прямоугольных импульсов может быть выполнен и на микросхемах серии КМОП (К 176, К164, К561, К564) по традиционной схеме. В качестве ГС-кон-тура использован колебательный контур фильтра промежуточной частоты радиовещательного приемника. Для получения модулированных колебаний в радиовещательном диапазоне в качестве ГС-контура можно использовать соответствующие колебательные контура радиоприемника, причем для перестройки по диапазону конденсатор контура должен быть переменной емкости.

Налаживание прибора сводится к балансировке схемы подбором резисторов R21, R28 (грубо) и потенциометра R26 (точно), а также к установлению границ диапазонов — резистором R24.

Возбуждения генератора прямоугольных импульсов добиваются подбором резистора R22, установление рабочих частот генерации — подбором конденсаторов С7—С11 (например, при использовании частотомера либо набора эталонных конденсаторов).

М.Шустов

В помощь радиолюбителю, №107

Высокочастотный вольтметр

http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/transivery/azbuka_skhemotekhniki_ukv_apparatura_pribory_dlja_nastrojki_ukv_apparatury_nachalo/56-1-0-3990

Если у вас имеется любой марки мультиметр, предназначенный для измерения токов и напряжений в низкочастотных цепях, то вполне достаточным может оказаться применение с этим мультиметром специального ВЧ пробника. Возможная схема такого пробника описана в конце этого раздела.

Основательно решить проблему наличия высокочастотного вольтметра можно путем самостоятельного изготовления чувствительного и стабильно работающего милливольтметра и дополнительного щупа-пробника, предназначенного совместно с этим милливольтметром делать измерять напряжения в высокочастотных цепях.

Для этих целей требуется измерительный прибор, обладающий большим входным сопротивлением и позволяющий измерять весьма малые напряжения постоянного тока. Таким требованиям отвечает предлагаемый милливольтметр, принципиальная схема которого изображена на рис. 10.1.

Входное сопротивление этого прибора составляет 10 Мом, рабочий диапазон разбит на девять поддиапазонов: 50, 150, 500 мВ, 1,5, 5, 15, 50, 150 и 500 В. Отчет измеряемого напряжения ведется по стрелочному индикатору.

Прибор достаточно термостабилен - в комнатных условиях дрейф нуля (уход стрелки индикатора от нулевого положения) практически отсутствует. А при изменении температуры окружающей среды на 10 °С не превышает 0,5% /°С от конечного значения шкалы.

Милливольтметр состоит из входного делителя напряжения, переключателя поддиапазонов, усилителя постоянного тока (УПТ), стрелочного индикатора и стабилизированного источника питаниия. Измеряемое напряжение положительной полярности (относительно общего провода) подается через коаксиальный разъем на делитель напряжения, составленный из резисторов R14...R22. Выбирают нужный поддиапазон измерения переключателем SA1. С подвижного контакта переключателя напряжение поступает на вход УПТ через фильтр R13C1, «срезающий» попадающие на вход прибора наводки переменного тока.

К усилителю постоянного тока милливольтметра предъявляются определенные требования: он должен обладать незначительным дрейфом нуля, большим входным сопротивлением и стабильным коэффициентом усиления. Для уменьшения дрейфа нуля УПТ выполнен по балансной схеме, и в нем применены так называемые композитные транзисторы, включающие полевой транзистор VT1 (VT4) и биполярный транзистор VT2 (VT3). Использование полевых транзисторов позволило получить большое входное сопротивление УПТ, а биполярных — большую крутизну вольт- амперной характеристики композитного транзистора, что повысило чувствительность прибора. Резисторы Rl, R8, R9 обеспечивают необходимый режим работы композитных транзисторов. Для повышения стабильности коэффициента усиления УПТ и его линейности дополнительно введены резисторы R3 и R6.Нагрузками композитных транзисторов являются резисторы R2 и R7, между которыми включен стрелочный индикатор РА1 с подстроечным резистором R5, предназначенным для калибровки усилителя. Для балансировки УПТ (установки РА1 на ноль) служит переменный резистор R8.

При указанных на схеме номиналах резисторов стрелка индикатора отклоняется до конечного деления шкалы (100 мкА) при подаче на вход УПТ напряжения 50 мВ.

Для защиты полевого транзистора VT1 от возможных перегрузок по напряжению установлены цепочки диодов VD1, VD2 и VD3, VD4 типа КД503Б.

Напряжение питания УПТ некритично и может быть от 9 до 12 В, потребляемый УПТ ток составляет примерно 3,5 мА. При желании УПТ можно питать от двух последовательно соединенных батарей «Крона», подключая их через выключатель к конденсатору СЗ.

В УПТ использованы полевые транзисторы КПЗОЗ с начальным током стока 3,8... 4 мА и напряжением отсечки 1,8...2 В. Биполярные транзисторы - серии КТ203 со статическим коэффициентом передачи тока 90...100 (при токе коллектора 1 мА). Желательно подобрать одинаковые или возможно близкие по параметрам как полевые, так и биполярные транзисторы. Постоянные резисторы - МЛТ-0,25, переменный и подстроечный резисторы - СП-1, причем R8 желательно с функциональной характеристикой А (линейной). Резисторы входного делителя R14...R22 необходимо подобрать с точностью не хуже 1% на образцовом приборе. Выполнить это условие проще, если каждый резистор составить из двух (или более) последовательно соединенных резисторов.

Конденсатор CI - КСО; С2 - К50-6. Вместо диодов КД503Б могут быть установлены любые маломощные кремниевые диоды с обратным сопротивлением не менее 50 МОм, вместо стабилитрона Д814А - Д811, Д810, Д814Г.

Налаживают прибор в следующей последовательности. Отсоединяют верхние по схеме выводы резисторов R2, R7 от источника питания. Включают прибор миллиамперметром измеряют ток, протекающий через стабилитрон, и подбором резисторов R11 и R12 устанавливают его равным примерно 10 мА. Затем, предварительно отключив стрелочный индикатор, подключают резисторы R2 и R7 к источнику питания и устанавливают движок резистора R8 примерно в среднее положение. Подбором резистора R9 уравнивают напряжения на эмиттерах транзисторов VT2 и VT3 (или токи коллекторов этих транзисторов, а также токи истоков транзисторов VT1, VT4). Подключают микроамперметр и резисторомR8 устанавливают стрелку его на нулевую отметку шкалы.

Переключателем поддиапазонов выбирают предел измерений 50 мВ. Подают на вход прибора такое же напряжение (его контролируют образцовым прибором) и движком подстроеч- ного резистора R5 устанавливают стрелку микроамперметра на конечное деление шкалы. Проверяют калибровку прибора на других поддиапазонах и при необходимости составляют таблицу погрешностей прибора либо более тщательно подбирают соответствующие резисторы входного делителя.

Высокочастотные пробники

Для измерения высокочастотного напряжения описанным выше милливольтметром, на вход последнего нужно подключить высокочастотный пробник. Пробник представляет собой простейший диодный детектор (однополупериодный выпрямитель). Полученное на выходе пробника постоянное напряжение должно измеряться чувствительным милливольтметром. На рис. 10.2 приведена принципиальная электрическая схема пробника.

Величина емкости конденсатора С1 может быть от 200 до 1000 пФ, сопротивление резистора R1 выбирается в зависимости от измерительного прибора, с которым будет применяться этот пробник. Величина сопротивления R1 может быть от 20k до 1М. Установить нужную величину R1 можно с помощью исправного фирменного ВЧ вольтметра. Фирменный ВЧ вольтметр и настраиваемый ВЧ вольтметр следует подключить к одному и тому же источнику ВЧ напряжения и подбирать резистор R1 до тех пор, пока и настраиваемый и фирменный приборы не станут показывать одну и ту же величину напряжения.

В качестве диода VD1 можно использовать любой из высокочастотных диодов. При необходимости измерений в СВЧ цепях в качестве VD1 можно попробовать обращенный туннельный Диод.

Следует помнить, что с помощью пробника можно измерять только малые величины ВЧ напряжения, не превышающие величину пробивного напряжения диода. Если требуется измерять довольно большие величины напряжений, то вместо одного диода следует поставить цепочку из двух или трех последовательно соединенных однотипных диодов.

Пробник может быть размещен в небольшом металлическом цилиндре, соединенном электрически с корпусом измерительного прибора. Подвод к пробнику измеряемого напряжения должен производиться по коаксиальному ВЧ кабелю, а отвод выпрямленного напряжения к измерительному прибору - по экранированному проводу.

Стрелочный мультиметр.

http://www.votshema.ru/642-shema-pribora-izmereniya-postoyannogo-i-peremennogo-napryazheniya.html

Прибор измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость и индуктивность. Отображение - на шкале стрелочного микроамперметра на 100 мкА. В основе измерительного прибора лежит милливольтметр постоянного и переменного тока (с полосой до 100 кГц) с пределом измерения до 0,1В на операционном усилителе DA1.<br /><br /><center><a href="http://www.votshema.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL2Rpc3Bib3gubWwvc29mdC9kb3dubG9hZF9zcHJpbnRfbGF5b3V0Lmh0bWw%3D" target="_blank"><img src="/templates/votshema/image/sp_lay.jpg" /></a></center><br />

Главная особенность прибора - использование для измерения всех величин одного набора резисторов R1-R6. При измерении напряжения, тока, сопротивления и индуктивности используются клеммы Е2 и Е3, при измерении емкости - Е2 и Е1.<br /><br />При измерении напряжения (SA2 в положении "1"), оно поступает на вход милливольтметра через набор резисторов R2-R6, включенный делителем, который дает возможность получить такие пределы: <br /><br />1 - 1000В, 2 - 100В, 3 - 10В, 4 - 1В, 5 - 0.1В (цифрами 1-5 обозначены положения переключения SA1).<br /><br />Сила тока измеряется, как обычно, по падению напряжения на шунтирующем (резистор, роль которого выполняет тот же набор резисторов При этом SA2 установлен в положение "2". В результате можно измерять ток в положении SA1 - "1"- до 1А, "2" - до 100 мА, "3" - до 10 мА, "4" - до 1 мА, "5" - до 0,1 мА.<br /><br />Измерение сопротивления производится по методике измерения падения напряжения на измеряемом сопротивлении, включенном в нижнее плечо делителя напряжения, в верхнем плече при этом работает набор резисторов R1-R6. В положении SA2 - "4" прибор измеряет сопротивления (соответственно положениям SA1) - "2" -0,01 ком, "3"- 0.1 ком, "4" - 1ком, "5" - 10 ком и "6" - 100 ком. <br /><br />При этом на систему измерения поступает напряжение +10В. Для измерения сопротивления до 1 Мом SA2 переводят в положение "5", при этом на измерительный делитель поступает 1В вместо 10-ти.<br /><br />Такой же метод используется для измерения индуктивности, но на измерительную цепь подают переменное напряжение 1В частотой 159 гц от генератора на DA3. Для этого SA2 устанавливают в положение "7". В этом случае положениям SA1 соответствуют такие пределы: "1" - 0,01Гн, "2" - 0,1Гн, "3"-1Гн, "4"- 10 Гн, "5"-100 Гн.<br /><br />При измерении емкости на измеряемый конденсатор поступает переменное напряжение 159 гц от генератора на DA3 через клемму Е1. При этом SA2 устанавливается в положение "6". В зависимости от положения SA1 получаются такие пределы измерения емкости: Т - 1 мкф. "2"- 0,1 мкф. "3"-0.01 мкф, "4" -1000 пф. "6" - 100 пф. Для индикации полярности измеряемого постоянного напряжения или тока используется индикатор на ОУ DA2 и светодиодах VD7 и VD8.<br /><br />Питается прибор от стабилизированного источника. вырабатывающего двухполярное напряжение 10В. Напряжение 1В получают от делителя из резисторов 9,1 кОм и 910 Ом.<br /><br />Настройка генератора сводится к установке выходного напряжения на уровне 1В подстройкой R5. R9 служит для нулевой установки измерителя, R16 для балансировки индикатора полярности.</div></td>

Универсальный измерительный прибор.

http://un7bv.narod.ru/uip.htm

Прибор позволяет измерять постоянное и переменное напряжения, постоянный и переменный токи, сопротивление, емкость, индуктивность, температуру, проверять работоспособность кварцевых резонаторов и оценивать их добротность, подбирать диоды с одинаковыми параметрами.

Основой универсального измерительного прибора является милливольтметр постоянного и переменного напряжений (полоса частот от 20Гц до 5МГц) с пределом измерений 100 мВ. При измерении различных параметров используется один и тот же делитель R1…R9.

При измерении постоянных и переменных напряжений используются поддиапазоны 0,1; 1; 10; 100 и 1000 вольт.

Переменные и постоянные токи измеряются на поддиапазонах 1; 10; 100 мкА; 1; 10; 100 мА; 1А.

Так как делитель напряжений не имеет частотной компенсации, то при измерении больших напряжений полоса измеряемых частот сужается.

Сопротивление прибор измеряет на следующих поддиапазонах: 10; 100 Ом; 1; 10; 100 кОм; 1 МОм. Чтобы избежать применения токозадающего резистора сопротивлением 100 МОм, питающее напряжение снижают до 1 вольта.

При измерении индуктивности на токозадающие резисторы подается от встроенного в прибор генератора (DA3) переменное напряжение 1 вольт (эффективное значение) частотой 159 Гц. Такой выбор частоты обеспечивает нужный коэффициент пропорциональности между измеряемым милливольтметром напряжением и индуктивностью (2πF для этой частоты).

Индуктивность прибор измеряет на следующих поддиапазонах: 1; 100 мГн; 1; 10; 100 Гн.

При измерении емкости на конденсатор подается напряжение 1 вольт от того же генератора (DA3).

Напряжение, снимаемое с включенного последовательно с ним относительно низкоомного резистора, будет пропорционально его емкости. Емкость прибор измеряет на следующих поддиапазонах: 100; 1000 пФ; 0,01; 0,1; 1; 10 мкФ.

Температуру прибор измеряет в двух пределах: 0…+100 оС и 0…-100 оС. Плюс (красный) и минус (зеленый) индицируются светодиодами различного цвета.

До частоты 15 МГц прибор может использоваться как индикатор переменного напряжения.

SA1.     Принципиальная электрическая схема прибора показана на рисунке №1. Основные входные клеммы – Е2 и Е3. Для упрощения коммутации в приборе измеряемый конденсатор подключают к клеммам Е1 и Е2. Коаксиальный разъем XW1 используется при измерении постоянных и переменных напряжений. Выбор режима измерения осуществляется переключателем SА2, а пределов измерений –– SA1.

Таблица 1.

| ПоложениеSA1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П р е д е л ы | U I R C L tо | В |  |  |  | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0,1 |  |  |  |  | мкА | 1А | 100мА | 10мА | 1мА | 100мкА | 10мкА | 1мкА |  |  |  |  |  | кОм |  |  |  |  | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100к/1м |  |  |  | мкФ |  |  | 10мкФ | 1мкФ | 0,1мкФ | 0,01мкФ | 1000пФ | 100пФ |  |  |  |  | Гн |  |  | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 | 100 |  |  |  |  | оС |  |  |  |  |  |  |  |  | 0…100 |  |

Миллиамперметр постоянного и переменного напряжений собран на операционном усилителе DA1. Диоды VD1 и VD2, а так же резистор R14 защищают его от перегрузок по входу. Предел измерения зависит от тока полного отклонения измерительного прибора РА1 и сопротивления резисторов R16, R17, R21. В качестве РА1 применен микроамперметр с пределом измерения 100 мкА и сопротивлением рамки 700 Ом. В приборе можно применить и микроамперметр на 100 мкА с другим сопротивлением рамки, но в этом случае сопротивление R21 нужно изменить так, чтобы общее сопротивление РА1 и R21 составляло 1 кОм. Это необходимо для получения паспортной нагрузки микросхемы DA1 (2 кОм). Общая нагрузка этой микросхемы складывается из сопротивлений последовательно включенных резисторов R16, R17, R21 и сопротивления рамки РА1. Ручка резистора R17 выведена на переднюю панель. Ей осуществляют калибровку прибора. Балансировку прибора (установку нуля) по постоянному току осуществляют резистором R19. Его ручка управления так же выведена на переднюю панель. Резисторы R18 и R20 служат для ограничения пределов балансировки по постоянному току. Цепочка R15, С3 корректирует показания милливольтметра для отсчета эффективного значения измеряемых переменных составляющих. Применение диодного моста VD3…VD6 позволяет проводить измерения, как переменных, так и постоянных напряжений любой полярности без каких либо переключений. Применение диода VD7 ограничивает пики напряжений, возникающие при переключении пределов измерений, и совместно с резистором R21 и конденсатором С5 позволяет демпфировать движение стрелки прибора РА1 и предотвратить его поломку. Резкие движения стрелки возникают при переключении прибора в режимы измерения сопротивления и индуктивности при разомкнутых входных щупах, а так же при переключении пределов измерений.

Рис. 2. Кварцевый генератор. Рис.3. Узел измерения температуры.

Индикатор полярности постоянного напряжения (а так же знака температуры) выполнен на операционном усилителе DA2. Индицируют полярность два светодиода: один – со свечением зеленого цвета (отрицательная температура или минус подан на корпусную клемму Е3), а другой - красного цвета (указывает на положительную температуру или плюс подан на корпусную клемму Е3). При измерении переменного тока и напряжения светятся оба диода. Балансируют индикатор подстроечным резистором R27.

На микросхеме DA3 собран генератор на частоту 159 Гц. Уровень выходного напряжения стабилизирован диодами VD8 и VD9 включенными встречно-параллельно. Выходное напряжение устанавливают подстроечным резистором R32.

Для определения работоспособности кварцевых резонаторов используется генератор, схема которого показана на рисунке №2. Сам генератор собран на транзисторе VT1, а на транзисторе VT2 – эмиттерный повторитель. На диоде VD11 собран выпрямитель сигнала генератора. Данный генератор позволяет проверять кварцы с частотой генерации от 500 кГц до 30 МГц. Форма выходного сигнала – синусоида. Выход «В» используется для подачи выходного напряжения генератора на вход милливольтметра прибора. Гнездо XW2 служит для подачи выходного сигнала генератора на вход частотомера или осциллографа (а, так же, для других нужд – например, для калибровки приемника).

Узел измерения температуры собран на операционном усилителе DA4. Его принципиальная схема показана на рисунке №3. Датчиком температуры является диод, который подключают к клеммам Е2 и Е3 при положении переключателя SA2 в положении tон – измерение температуры наружной (анодом к клемме Е2). При измерении комнатной температуры (положение SA2 - tок) в качестве датчика температуры используется диод VD10. Клеммы Е2 и Е3, при этом, необходимо замкнуть на коротко. Нижний предел измерений (0 оС) устанавливают подстроечным резистором R42, а верхний (100оС) – резистором R46. Узел измерения температуры используют при подборе диодов с одинаковыми параметрами. При этом проверяемые диоды подключают поочередно к клеммам Е2 и Е3 (аноды к клеммам Е2). Диоды с одинаковыми параметрами будут давать одинаковые показания температуры. При этом следует пользоваться щупами с теплоизолирующим покрытием (из пластмассы) с целью предотвращения прогрева проверяемых диодов теплом собственных рук.

Питают прибор от двухполярного стабилизированного источника питания 10 вольт. Принципиальная электрическая схема блока питания показана на рисунке №4. Он состоит из силового трансформатора Т1, диодного моста VD12…VD15 и двух стабилизаторов (+10 В и -10 В). Регулировка выходного напряжения обоих стабилизаторов осуществляется подстройкой одного резистора R56. При изменении одного питающего напряжения (+10 В) будет происходить автоматическое отслеживание уровня и соответствующая подстройка и второго питающего напряжения (-10 В). Коэффициент стабилизации обоих стабилизаторов не менее 20000. Некоторая повышенная сложность схемного решения стабилизаторов с лихвой окупается повышением точности при измерении параметров данным прибором.

В приборе использованы широко распространенные радиодетали. Силовой трансформатор должен быть рассчитан на мощность не менее 10 Вт. Он имеет две выходные обмотки, выдающие переменное напряжение по 16 вольт каждая. Лампочка HL3 на напряжение 27…35 вольт. Транзистор КТ816Б можно заменить на КТ814; КТ817Б на КТ815; КТ603Б на КТ608; диоды Д18 на Д20; КД503 на КД522; Д237Б на любые кремниевые в металлическом корпусе. Резисторы R1…R9 прецизионные типа ПТМН-1, ПТМН-0,5; С5-16МВ-5 Вт. Резисторы большой мощности составлены из двух включенных параллельно.

Прибор выполнен в корпусе из дюралюминия размером 270х131х123 мм (рис.7, рис.8). Основная масса радиодеталей установлена на печатной плате (рис.5, рис.6), выполненной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Силовой трансформатор отделен железной перегородкой толщиной 1 мм. Передняя панель покрашена нитрокраской черного цвета, на нее наклеены бумажки с надписями и сверху прикрыта фальшпанелью из прозрачного органического стекла. На передней панели установлены несколько гнезд (XS1) под различные типы кварцевых резонаторов.

Настройку прибора начинают с проверки работы блока питания и установки выходного напряжения +10 вольт путем подстройки резистором R56. При этом напряжение второго стабилизатора (DA6) должно установиться на уровне -10 вольт.

Далее прибор устанавливают в режим измерения напряжений на любой предел и регулируя резистор R19 устанавливают стрелку РА1 на нулевую отметку. Затем переводят переключатель SA1 в положение 7 (предел измерения 10 вольт), подают на вход прибора предварительно откалиброванное постоянное напряжение величиной 10 вольт. Вращая движок резистора R17 (калибр) устанавливают стрелку прибора на максимальное деление шкалы (100 мкА). Затем переводят переключатель SA1 в положение «калибр» и подстраивая резистор R13 снова устанавливают стрелку прибора РА1 на максимальное деление шкалы РА1 (100 мкА), ручку R17 при этом не трогают. После завершения вышеописанной процедуры настройки ручкой R17 можно пользоваться, так как напряжение калибровки зафиксировано резистором R13. В дальнейшем при работе прибора калибровку можно производить при любом положении переключателя SA1 – резистором R17.

Если в каком либо из положений переключателя SA1 наблюдается возбуждение (показания РА1 отличаются от нуля при отсутствии сигнала на входе), то следует увеличить величину емкости С1 (до 50 пФ). Если возбуждения нет при отсутствии С1, то этот конденсатор можно не устанавливать в схему.

Указатель полярности (DA2) настраивают резистором R27 по отсутствию свечения светодиодов HL1, HL2 при нулевых показаниях РА1.

Контроль правильности показаний прибора в режиме измерения сопротивлений ведут путем подключения к клеммам Е2, Е3 образцового (прецизионного) резистора, считывая показания со шкалы и сравнивая их с действительными значениями сопротивления. При измерении сопротивления в диапазоне 1 Мом (SA2 в положении 1М, SA1 – в 9) путем подстройки резистора R11 добиваются соответствия показаний прибора РА1 сопротивлению образцового резистора.

Далее приступают к настройке генератора переменного напряжения (DA3). Частоту вырабатываемого сигнала 159 герц устанавливают путем подбора номиналов конденсаторов С6 – грубо и С7 – точно. Выходное напряжение 1 вольт эффективное устанавливают резистором R32. Контроль ведут авометром в режиме измерения переменных напряжений.

Контроль правильности показаний в режиме измерения емкости ведут путем подключения контрольной емкости к клеммам Е1, Е2 и сличая ее значение с показаниями прибора РА1.

Контроль правильности показаний в режиме измерения индуктивности ведут аналогично описанному выше. Контрольную индуктивность подключают к клеммам Е2 и Е3.

Проверку работы кварцевого гетеродина (VT1) ведут в положении «КГ» переключателя SA2 (SA4 – включен). Контролируемый кварц подключают к гнезду XS1. Путем вращения движка резистора R12 добиваются соответствия действительного значения выходного напряжения генератора показаниям прибора РА1. Вести контроль величины выходного напряжения генератора при частоте контролируемых кварцев до 5 МГц можно путем соединения коаксиальным кабелем гнезд XW1 и XW2. При этом необходимо переключатель SA2 установить в положение “U” – измерение напряжений, а SA1 в любое, при котором наиболее удобно считывать показания РА1. Частоту генерируемого напряжения определяют частотомером, а форму сигнала наблюдают осциллографом, подключая их поочередно к гнезду XW2. Активность кварца (а, следовательно, и его добротность) контролируют по величине выходного напряжения генератора. Чем оно больше, тем выше контролируемые параметры.

Настройку узла измерения температуры (DA4) ведут подстраивая резистор R42 по нулевым показаниям РА1 (0 оС). При этом температурный датчик (металлическую часть корпуса диода до стеклянного изолятора) опускают в сосуд с тающим снегом. Затем опустив температурный датчик в сосуд с кипящей водой, путем подстройки резистора R46 устанавливают стрелку РА1 на максимальную отметку шкалы 100 мкА. Что будет соответствовать показаниям +100 оС. После остывания температурного датчика проверяют правильность промежуточных показаний прибора, контролируя температуру человеческого тела (36,6 оС) или сверяя показания прибора с показаниями образцового термометра при измерении температуры окружающей среды. Диод VD10 используется для контроля температуры внутри помещения, клеммы Е2 и Е3 при этом должны быть замкнуты накоротко, а для выносного температурного датчика используется другой аналогичного типа диод. Его подключают к клеммам Е2 и Е3 анодом к Е2. Вышеназванные диоды необходимо подобрать по одинаковым показаниям температуры. При этом желательно пользоваться пинцетом с теплоизоляционным покрытием, чтобы не нагревать корпуса диодов пальцами рук.

Вышеописанным способом можно вести подбор пар диодов с одинаковыми параметрами и других типов.

Положения переключателя SA1 обозначены согласно таблице №1.

Литература:

[1] Универсальный измерительный прибор. – Радио, 1990г, №8, с.76-77.

[2] Ю. Агафонов (UA3TDL) Прибор для проверки кварцевых резонаторов. – Радио, 1989г, №4, с.64.

В.П.Рубцов UN7BV. 010005, Казахстан, Астана, а/я 1810. un7bv@mail.ru  http://un7bv.narod.ru 73!

# ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР-МУЛЬТИМЕТР

В. СУЕТИН http://nauchebe.net/2010/05/cifrovoj-chastotomer-multimetr/

Функциональные возможности цифрового частотомера можно значительно расширить с помощью измерительного устройства, описание которого дано ниже.

Устройство позволяет измерять постоянное и переменное напряжение и ток, а также сопротивление и емкость. Диапазон измерений постоянных напряжений — от 0,1 мВ до 1000 В (верхние пределы 1, 10, 100 и 1000 В), переменных — от 1 мВ до 300 В (верхние пределы 1, 10, 100 и 300 В). Входное сопротивление устройства 2,2 МОм.

Диапазон измерений постоянных токов — от 0,1 мкА до 1 А, переменных — от 1 мкА до 1 А. Пределы измерений: 1, 10, 100 и 1000 мА. Падение напряжения на входе устройства при измерении токов — 100 мВ.

Диапазон измерений сопротивлений — от ОД Ом до 10 МОм (пределы 1, 10, 100 кОм, 1 и 10 МОм), eмкocтей — от 1 пФ до 1 мкФ (пределы 1, 10, 100 и 1000 нФ).

Основная погрешность измерений не превышает 0,1%.

Рис. 1. Структурная схема прибора

Разрешающая способность — 0,01% конечного значения предела измерений.

Определение полярности напряжения и тока производится автоматически, выбор пределов измерения — вручную. Отсчет при времени измерения 0,1 с — трехразрядный и при 1 с — четырехразрядный.

В основу работы устройства положен частотно-импульсный метод. Он заключается в преобразовании измеряемого параметра в пропорциональное значение частоты с последующим измерением средней частоты за определенный интервал времени. Измерительную цепь включают в контур автоколебательной системы, частота колебаний которой является выходной величиной преобразования. По существу устройство состоит из целого ряда преобразователей, речь о которых и пойдет дальше.

Устройство выполнено на полупроводниковых элементах с широким использованием линейных интегральных микросхем.

Структурная схема устройства приведена на рис. 1. Оно состоит из входных делителей тока 1 и напряжения 3, усилителя 2 с коэффициентом усиления, равным пяти, входного повторителя 4, линейного выпрямителя (повторителя 5, усилителя 6 с коэффициентом усиления, равным пяти, фильтра 7), модулятора 8, определителя полярности (усилителя 9, порогового устройства 10),фазотгявертора 11 и преобразователя UС7?-параметров в частоту 12,

Измеряемое напряжение положительной или отрицательной полярности через входной делитель напряжения 3 поступает на входной повторитель 4, который при коэффициенте передачи, равном 1, обладает высоким входным и низким выходным сопротивлениями. Далее напряжение подается на модулятор 8, где постоянное напряжение преобразуется в разнополярное с амплитудой, пропорциональной измеряемому напряжению. Преобразователь UСR-параметров преобразует это напряжение з частоту, которая измеряется затем частотомером за определенный интервал времени.

При измерении тока на образцовом резисторе входного делителя 1 создается падение напряжения, пропорциональное измеряемому току. Это напряжение усиливается усилителем 2 и подается через переключатель В2б на модулятор 8.

Рис. 2. Принципиальная схема прибора

Определитель полярности автоматически выявляет полярность входного сигнала и индицирует знак «+» или « — ». Кроме того, он в зависимости от полярности входного сигнала инвертирует управляющий сигнал, подаваемый на модулятор, что необходимо для правильной работы преобразователя UСR-параметров.

В случае измерения переменных напряжений и токов сигналы поступают по тем же каналам, однако перед модулятором они предварительно преобразуются линейным выпрямителем в постоянные.

Принципиальная схема устройства показана на рис. 2.

Входные делители (напряжения — высокоом-ный, тока — низкоомный) служат для расширения пределов измерения. Входной делитель напряжения — час-тотнокомпенсированный.

Входной повторитель выполнен на микросхеме МС4. Высокое входное сопротивление повторителя достигается благодаря наличию на входе микросхемы подобранной пары полевых транзисторов. Повторитель охвачен 100%-ной обратной связью (с выхода на инвертирующий вход). При коэффициенте усиления 20 000 повторитель обладает очень низкой погрешностью в передаче входного напряжения и имеет очень высокое входное сопротивление. Напряжение смещения нуля микросхемы балансируют подстроечным резистором R22.

На входе повторителя имеется две системы защиты: одна от помех нормального вида, другая от перегрузок по входу. Ослабление помех, в основном промышленной частоты 50 Гц, достигается применением фильтра, состоящего из двойного Т-моста (элементы R24 — R26, С5 —С8) с включенным на его входе Г-образным RC фильтром (резистор R27, конденсатор С9). Защита от перегрузок по входу осуществляется диодами ДЗ — Д6 и резисторами фильтра или резисторомR23.

Модулятор, преобразующий постоянное напряжение в разнополярный сигнал, выполнен на микросхеме МС5. Коммутация осуществляется линейными ключами, в качестве которых применены полевые транзисторы Т1 и Т2. Благодаря высокому входному сопротивлению полевых транзисторов отпадает необходимость в трансформаторной развязке измеряемого и управляющего сигналов. Кроме того, применение полевых транзисторов повышает чувствительность и расширяет динамический диапазон преобразования, так как с их помощью можно коммутировать сигналы очень малого уровня.

Управляются полевые транзисторы по цепям затворов напряжением, поступающим с фазоинвертора. Управляющий сигнал, синхронный с выходной частотой, — разнополярный. В отрицательный полупериод управляющего сигнала открывается транзистор Т2, измеряемое напряжение подается на неинвертирующий вход микросхемы МС5 и после усиления выделяется на выходе в той же фазе. В этот полупериод к затвору полевого транзистора прикладывается напряжение, закрывающее его. При положительном напряжении на затворах открывается транзистор 77, измеряемое напряжение поступает на инвертирующий вход микросхемы МС5 и после усиления выделяется на выходе в противофазе.

Таким образом, на выходе модулятора выделяется двухполярное напряжение, величина которого пропорциональна входному напряжению. Коэффициенты усиления по обоим входам выравнивают подстроечным резистором R45.

Определитель полярности выполнен на микросхеме МС6. Операционный усилитель охвачен обратной связью по постоянному току. При таком включении усилитель имеет максимальный коэффициент усиления. С целью более четкого выявления знака полярности при измерении малого входного сигнала на выходе определителя включено пороговое устройство, выполненное на туннельном диоде Д13. Эмиттерный повторитель на транзисторе ТЗ усиливает сигнал по току. Индикаторные лампы Л1 — ЛЗ включены в коллекторные цепи транзисторов Т4, Т5.

Фазоинвертор выполнен на транзисторе Т6. В его задачу входит инвертирование управляющего сигнала модулятора в зависимости от полярности измеряемого сигнала. Питается фазоинвертор напряжениями, снимаемыми с коллекторов транзисторов Т4 и Т5. При подаче положительного напряжения на коллектор, а отрицательного на эмиттер такой каскад работает как обычный эмиттерный повторитель, так что полярность выходной импульсной последовательности такая же, как и входной. Если к коллектору такого каскада приложить отрицательное напряжение, а к эмиттеру — положительное, то коллектор начинает действовать как эмиттер, а эмиттер — как коллектор, теперь каскад становится инвертирующим усилителем, у которого резистор R70действует как коллекторная нагрузка. Выходное напряжение сдвигается по фазе на 180° относительно входного.

Следовательно, в зависимости от полярности входного напряжения осуществляется инвертирование управляющего сигнала, поступающего на модулятор.

Линейный выпрямитель выполнен на микросхемах МС2 и МСЗ. Он преобразует в-ходной сигнал из двухполярного (синусоидального) в однополярный (пульсирующий) . Выпрямление — –двухполупериодное. Это реализовано путем переключения диодов Д7 и Д8, которые управляются входным сигналом и коммутируют выход микросхемы МС2 между двумя входами МСЗ.

Положительный входной сигнал закрывает диод Д7, открывает Д8 и тем самым подключает выход микросхемы МС2 к неинвертирующему входу микросхемы МСЗ, увеличивая тем самым коэффициент усиления операционного усилителя. Отрицательный входной сигнал, наоборот, закрывает диод Д8, открывает Д7 и выход микросхемы МСЗ подключается к инвертирующему входу микросхемы, тем самым уменьшая коэффициент усиления. Напряжение на выходе микросхемы МСЗ всегда остается положительным.

Двойным Г-образным RC фильтром (R42, С15 и R43, R44, С16) из выпрямленного напряжения выделяют постоянную составляющую. Так как имеется достаточный запас по напряжению, фильтрация весьма эффективна и без применения активного фильтра.

Преобразователь ток — напряжение выполнен на калиброванном шунте (резисторы Rl — R4] и операционном усилителе МС1. Образцовые резисторы шунта взяты с таким расчетом, чтобы падение напряжения на них составляло 100 мВ при предельной величине измеряемого тока. Полярность напряжения на выходе операционного усилителя такая же, что и на входе. Диоды Д1и Д2 защищают операционный усилитель от перегрузок по входу.

Преобразователь VCR-параметров в частоту является одним из основных узлов, определяющих точность измерений устройства. До недавнего времени, когда число измеряемых параметров по роду работы было ограниченным, более широкое применение имело такое построение приборов, когда все измеряемые параметры приводились к одному, чаще всего к напряжению постоянного тока, а последнее непосредственно преобразовывалось в частоту или период.

Сейчас же, когда функциональные возможности прибора постоянно расширяются, измерение таких параметров, как емкость и индуктивность, на постоянном токе встречает определенные трудности. Кроме того, приборам с преобразователем параметров в постоянный ток свойствен сравнительно большой суммарный дрейф усилителей и интегратора, в результате чего появляется необходимость в дополнительном узле автоматической коррекции нуля.

Все это приводит к тому, что в настоящее время для улучшения метрологических характеристик преобразователей переходят к построению преобразователей на основе коммутационного способа с переменой знака интегрирования. При этом способе измерительную цепь включают в замкнутую автоколебательную систему, генерирующую релаксационные колебания, пропорциональные величине измеряемого параметра. В результате процесс преобразования RС-параметров в частоту приближается к процессу их измерения на переменном токе. Главное достоинство данного способа в том, что погрешность преобразования, обусловленная дрейфом нуля операционных усилителей, значительно меньше, так как под воздействием напряжения дрейфа один из полупериодов увеличивается, а другой — уменьшается, а в целом период остается практически постоянным.

В данном приборе содержится три преобразователя: напряжения в частоту, емкости в частоту и сопротивления в частоту. Каждому из них свойствен свой собственный алгоритм работы. Однако с целью упрощения конструкции все они выполнены на одной элементной базе.

Структурные схема преобразователей и временные диаграммы напряжений в характерных точках преобразователей, поясняющих их работу, приведены на рис. 3 — 5.