ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

## А. Крючков

### ОСЦИЛЛОГРАФ СО СВИП-ГЕНЕРАТОРОМ

Осциллограф позволяет исследовать периодические (до 10 МГц) и импульсные (10-3 — 10-5 мс) сигналы, имеющие амплитуду от 10 до 300 В. Генератор изменяющейся частоты, или свип-генератор, работает в диапазоне 0,15 — 230 МГц с максимальной девиацией частоты 20 МГц, обеспечивая выходное напряжение от 0 до 0,25 В. Неподвижные частотные метки выдаются через 1 или 10 МГц.

Свип-генератор (рис.1) содержит узлы: задающий генератор (VI, V2, V5, V6), смеситель сигналов (V8), усилитель высокочастотного сигнала (V13 — V16), триггер с фазойнвертором (D1.1 и D2.1), кварцевый калибратор (D1.2, D1.3, D1.4 у, V3), смеситель меток (V17) и усилитель меток (А1).

Задающий генератор состоит из двух автогенераторов, сигналы с которых подаются на смеситель. Частота колебаний автогенератора на транзисторе V5 (среднее значение которой равно 250 МГц) изменяется под действием пилообразного напряжения, подаваемого на варикап V4, подключенный к контуру L1C25. Частоту колебаний автогенератора на транзисторе V6 перестраивают в диапазоне 240 — 490 МГц потенциометром R35, меняя постоянное напряжение на варикапе V7, который подключен к контуру L2C28. Пилообразное напряжение частотой 50 — 100 Гц размахом 10 В поступает с выхода генератора горизонтальной развертки осциллографа на варикап V4 через конденсаторы С2, СЗ, С17, С18 и резистор R23. Триггер со счетным входом (D2.1), срабатывающий от инвертированных микросхемой D1.1 импульсов, поступающих с триггера &5.1 горизонтальной развертки осциллографа, управляет транзистором VI, через который питается генератор на транзисторе V5.

Поэтому высокочастотное напряжение на выходе свип-генератора периодически отсутствует, что обеспечивает получение нулевой линии (оси частот) на экране осциллографа. Для согласования выхода D2.1 с транзистором VI служит транзистор V2. Чтобы обеспечить компенсацию паразитной амплитудой модуляции сигнала генератора при изменении пилообразного напряжения, напряжение питания генератора на транзисторе V5 должно изменяться по такому же закону. Для этого с резистора R2 пилообразное напряжение поступает на базу VI.

Сигналы с обоих генераторов подаются на базу транзистора V8 (смеситель сигналов). Сигнал разностной частоты, пройдя фильтр L3 — L9, СЗЗ, С35, С36, пропускающий сигналы частот 0 — 240 МГц, и усилитель на транзисторах V13 — V16 с полосой пропускания не менее 230 МГц, по- . дается на выход (XI). Амплитуда сигнала регулируется потенциометром R55.

Рис. 1. Принципиальная схема свип-генератора

Продолжение рис. 1

Продолжение рис. 1

На микросхеме D1.2, D1.3 выполнен генератор частоты 10 МГц по схеме мультивибратора в автоколебательном режиме. Прямоугольные импульсы частотой 10 МГц, инвертированные микросхемой D1.4, через переключатель К1 подаются на эмиттерный повторитель (V3). Импульсы частотой 1 МГц, получающиеся делением в счетчике D3 импульсов частотой 10 МГц, также подаются на эмиттерный повторитель. После этого импульсы частотой 10 или 1 МГц поступают на смеситель меток (диод V17). На этот же диод через конденсатор С49 подается напряжение с выхода высокочастотного генератора. К выходу смесителя через конденсатор СП подключен фильтр нижних частот R17C13R18, пропускающий частоты до 20 кГц в те моменты, когда изменяющаяся частота генератора отличается менее чем на 20 кГц от одной из частот кварцевого калибратора. На выходе фильтра выделяются напряжения, которые усиливаются операционным усилителем А1 и подаются на базу транзистора V55 выходного каскада канала вертикального отклонения. Регулировка амплитуды меток на экране осциллографа осуществляется с помощью потенциометра R21

Для получения подвижной метки напряжение от внешнего генератора подают на гнездо «Метки внешние».

Все напряжения питания на каскады поступают через проходные конденсаторы.

Осциллограф (рис.2) состоит из усилителя канала вертикального отклонения луча (блок У4), усилителя канала горизонтального отклонения луча (блок УЗ) и электронно- лучевой трубки.

Рассмотрим принципиальную схему канала вертикального отклонения луча. Исследуемый сигнал поступает на гнездо Х5 «Y», а с него на делитель напряжения (R119 — R121 и С81 — С83), уменьшающий сигнал в 1000 и 100 раз (при нажатии соответственно на кнопки S4.2 и S4.3). При нажатии на кнопки S4.4 и S4.5 входной сигнал поступает непосредственно на затвор полевого транзистора V51, включенного по схеме истокового повторителя.

Для получения нулевого потенциала на выходе истокового повторителя применен делитель R131 — R133. Резисторы R110, R112, R116 и диоды V47 — V50 защищают истоковый повторитель от перегрузок по напряжению. Конденсатор С80 компенсирует частотные искажения.

С истокового повторителя сигнал поступает на вход операционного усилителя А4, который через резисторы R137 или R141 охвачен отрицательной обратной связью. При нажатии на кнопку S4.5 коэффициент обратной связи изменяется в 10 раз. Напряжение смещения нуля на входе А4 компенсируют резистором R142.

На микросхеме A3 выполнен второй масштабный усилитель. Коэффициент обратной связи, определяемый, делителем R117R118R123R125R128, можно изменять кнопочным переключателем S5. При нажатии на кнопки S5.1 — 55.5 коэффициент усиления масштабного усилителя составляет соответственно 20, 10, 5, 2, 1. Напряжение смещения нуля компенсируют подстроечным резистором R115

С выхода усилителя A3 сигнал поступает на узел синхронизации и на выходной усилитель, выполненный на транзисторах V55, V58 и V56 по балансной схеме.

Потенциометром R145 можно перемещать изображение на экране осциллографа по вертикали, a R147 — регулировать усиление выходного каскада.

Канал горизонтального отклонения луча состоит из узла синхронизации и генератора развертки. При нажатии на одну из кнопок Sl.l — S1.3 синхронизирующий сигнал через делитель R66R70 подается на один из входов (выбирают переключателем S1.4) усилителя синхронизирующих импульсов А2, а на второй его вход — постоянное напряжение, уровень и полярность которого можно изменять потенциометром R72, тем самым регулируя момент синхронизации развертки.

Сигнал с выхода А2 управляет работой электронного ключа на микросхеме D4 (ждущий мультивибратор). Свыхо-да мультивибратора короткий отрицательный импульс поступает на триггер (D5.1, D5.2). Импульсы с выхода D5.2 управляют работой генератора развертки, который работает в ждущем режиме. Генератор развертки включает в себя времязадающие конденсаторы С55, С56, С59, С62, электронный ключ на транзисторе V22, каскады регистрации начала и окончания разряда времязадающих конденсаторов на транзисторах V26 и V29 и стабилизатор зарядного тока на транзисторах V25, V28.

Генератор развертки работает следующим образом. В исходном состоянии на выходах D5.2 и D5.3 — логическая единица, а на выходах D5.1 и D5.4 — логический нуль. С выхода D5.2 положительное напряжение подается на базу транзистора V22 и удерживает его в открытом состоянии. Времязадающие конденсаторы при этом разряжены. С приходом на вход D5.1 (вывод 1) отрицательного импульса со ждущего мультивибратора на выходе D5.2 появляется логический нуль, транзистор V22 закрывается и начинается заряд времязадающего конденсатора. Как только линейно возрастающее напряжение на выходе ис-токового повторителя (V25) достигнет определенного уровня (устанавливают потенциометром R83), транзистор V26 открывается и на вход триггера D5.3, D5.4 подается низкий логический уровень. С выхода D5.3 логический нуль подается на вход D5.2 (вывод 5) и возвращает первый триггер в исходное состояние. Транзистор V22 открывается и начинается разряд времязадающего конденсатора. По окончании разряда на эмиттере транзистора V29 напряжение достигнет уровня 0,3 — 0,4 В. При этом триггер возвращается в исходное состояние.

Выходной каскад генератора развертки собран на транзисторах V30, V35 по схеме, аналогичной выходному каскаду канала вертикального отклонения луча.

Рис. 2. Принципиальная схема осциллографа

Продолжение рис. 2

Продолжение рис. 2

Узел гашения обратного хода луча выполнен на транзисторе V36. Положительный импульс с длительностью, равной обратному ходу развертки, снимается с первого триггера (D5.1, D5.2) и через конденсатор С66 подается на ключ, осуществляя гашение луча трубки на время обратного хода развертки. Для защиты от пробоя высоким напряжением в момент включения питания применен диод V33.

Таблица 1

Данные катушек свип-генератора

| Обозначение по схеме рис. 1 | Число витков | Провод |
| --- | --- | --- |
| LI, L9 L2-L8 | 2 3 | ПЭВ-2 0,31 ПЭВ-2 0,31 |

Конструкция. Элементы прибора размещены на четырех печатных платах (У1 — У4). Платы устанавливаются на П-образном шасси из алюминия. Электронно-лучевая трубка и трансформатор помещены в стальные экраны.

На переднюю панель прибора выведены два разъема «Y» и «X» и все органы управления осциллографом: «Яркость» (R152), «Фокус» (R153), «Усиление» (R131), «Баланс» (R133), «Смещение луча по вертикали» (R145); переключатели чувствительности канала вертикального отклонения луча «Делитель» (S4), «Усиление» {S5), потенциометры величины и полярности сигнала синхронизации «Уровень» (R70), «+», « — » (R72); смещение луча по горизонтали (R96); переключатель «Синхронизация» (S1); переключатель «Длительность развертки» (S2).

На верхнюю плоскость прибора выведены органы управления свип-генератором «Девиация» (R2), «Частота» (R35), «Амплитуда меток» (R21). «Выход ВЧ» (R55), переключатель «Метки» (К1) и разъемы «Выход ВЧ», «Метки внешние».

Обе платы свип-генератора помещены в экраны. Катушки фильтра расположены по две, взаимно перпендикулярно, в отведенных для них отсеках.

Все катушки бескаркасные и намотаны на оправке диаметром 3 мм.

В осциллографе применены конденсаторы KM, K50-6, К53-7, переменные резисторы СПО-1 и СП, переключатели П2К, высокочастотные разъемы СР-50-70Ф.

Настройку прибора начинают с автономной проверки питания — переменного напряжения накала ЭЛТ и постоянного напряжения на выходах — 600, +250, +12, -12, +5 В соответственно при подключенных эквивалентах сопротивлений нагрузок 10 Ом; 360, 6,2 кОм; 100, 80, 40 Ом.

Далее настраивают канал вертикального отклонения луча. На него подают все напряжения и проверяют высоко-омным вольтметром напряжения на электродах транзисторов и операционных усилителей. Если напряжения отличаются от указанных на схеме, то сначала вольтметр подключают к выходу А4 (вывод 5). Потенциометр R131 ставят в положение, соответствующее минимальной чувствительности (влево до отказа). Потенциометром R142 устанавливают на выходе А4 напряжение 0 В. Затем R131 ставят з положение максимальной чувствительности и потенциометром R133 снова добиваются 0 В на выходе А4. Нажимают кнопку S5.1 («20»), а вольтметр подключают к выходу второго операционного усилителя A3 (вывод 5). Потенциометром R115 устанавливают на выходе A3 напряжение 0 В.

Затем вольтметр подключают к коллекторам транзисторов V55, V58n с помощью потенциометра R145 получают напряжение 125 В. Если же это не удается (коллекторное напряжение меньше или больше 125 В), то настройку осуществляют потенциометром R147 (напряжение 125 В не должно меняться при включении кнопок S5).

Далее проверяют правильность настройки масштабного усилителя. Для этого между корпусом и коллектором транзисторов V55 или V58 подключают осциллограф (ламповый вольтметр с детекторной головкой), а на вход усилителя подают синусоидальный сигнал частотой 1000 Гц и амплитудой 300 В. Нажимают кнопку S4.2 («1000») и по осциллографу (вольтметру) определяют амплитуду синусоидального напряжения на выходе канала, она должна быть не менее 100 В). Потенциометр R131 при этом установлен на максимальное усиление, а переключатель S5 — в положение «1». Затем на вход канала подают напряжение 30 В и переключатель S4 ставят в положение «100». Синусоидальное напряжение на выходе усилителя должно быть также 100 В. Если оно изменилось, то необходимо подобрать сопротивление резисторов R119, R120 (сумма сопротивлений резисторов должна оставаться постоянной). Аналогично проверяются делители сигнала на «10» и «1» и делители «Усиление мВ/дел» для чувствительности «20», «10», «5», «2», «1» с подбором соответствующих резисторов.

Вслед за этим исследуют полосу пропускания усилителя канала вертикального отклонения луча с помощью свип-генератора типа XI-19. Детекторную головку прибора подключают на выход усилителя и параллельно ей — конденсатор емкостью 10 пФ. Высокочастотный сигнал со свип-генератора подают на вход усилителя. Диапазон частот, устанавливаемый на приборе, 0 — 50 МГц, переключатель S4 должен быть в положении «100», а переключатель S5 — в положении «1». Ручку регулировки выходного сигнала свип-генератора ставят в положение «0 дБ». ручками «Частота», «Девиация», «Усиление» изменяют масштаб частотной характеристики, добиваясь ее размеров на весь экран. Включают калибрационные метки и проверяют полосу пропускания, которая должна быть около 10 МГц (при более высокой чувствительности полоса пропускания уменьшается).

Перед настройкой канала горизонтального отклонения луча на плату с блока питания подают необходимые напряжения и проверяют высокоомным вольтметром напряжения на электродах транзисторов, микросхем и операционного усилителя. Если напряжения отличаются от режимных, то сначала вольтметр подключают к выходу операционного усилителя А2 и потенциометром R72 устанавливают напряжение на выходе А2 равным 10 В. Затем вольтметр подключают к коллекторам транзисторов V30 и V35, потенциометром R96 и подбором резистора R105 добиваются выходного напряжения оконечного усилителя, равного 125 В. Переключатель S1 «Синхронизация» ставят в положение «От сети», а осциллограф подключают на выход усилителя А2. Потенциометром R70 получают на экране осциллографа прямоугольные импульсы частотой 50 Гц и амплитудой 10 В. Затем осциллограф подключают на выход микросхемы D4 (вывод 1) — должны наблюдаться короткие отрицательные импульсы частотой 50 Гц и амплитудой 5 В; далее осциллограф подключают х коллекторам V30 или V35 и потенциометрами R83, R90 добиваются устойчивой работы генератора развертки (на экране осциллографа будет наблюдаться пилообразное Спряжение частотой 50 Гц). Амплитуду пилообразного Спряжения (около 100 В) устанавливают потенциометром %85. Не отключая осциллограф, проверяют канал горизонтального отклонения луча при работе от внешней син-хРонизации, Переключатель S1 «Синхронизация» ставят в положение «Внеш» и на вход «X» с генератора Г5-26 подают положительный (отрицательный) импульсный сигнал амплитудой от 0,5 до 30 В. Потенциометрами R70, R72 и переключателем S1.4 полярности синхросигнала получают на экране осциллографа напряжение пилообразной формы, частота которого определяется частотой внешних синхронизирующих импульсов.

После этого подают питание на осциллографическую трубку и ручками «Яркость», «Фокус» и потенциометром R101 («Астигматизм») добиваются оптимальной яркости и фокусировки электронного луча.

Далее проверяют работу осциллографа при внутренней синхронизации. Для этого на вход «Y» с генератора Г5-26 . подают импульсный сигнал достаточной амплитуды не ме- -нее 1 мВ. Потенциометрами R70, R72 и переключателем S1.4 добиваются устойчивого изображения импульсного сигнала на экране осциллографа.

Настройку свип-генератора начинают с установки номинальной частоты автогенераторов на транзисторах V5, V6. Один конец резистора R7 временно отключают, а средний вывод резистора R2 заземляют перемычкой. Прибор Х1-19 включают сам на себя (центральная жила высокочастотного кабеля должна быть соединена с детекторной головкой, а экранная оболочка кабеля — с заземленным концом детекторной головки) и через конденсатор емкости 3000 пФ подключают к коллектору транзистора смесителя. На XI-19 устанавливают диапазон частот 220 — 310 МГц, а входной аттенюатор — в положение «Ослабление 40 дБ». На экране Х1-19 должна наблюдаться метка биений между напряжениями автогенератора и свип-генератора. Раздвигая или сжимая витки катушки L1, устанавливают метку биений на частоту 250 МГц.

Аналогично проверяют крайние частоты автогенератора на транзисторе V6 (регулировкой потенциометра R3,5 «Частота»), которые должны быть 220 и 500 МГц (диапазон частот Х1-19 310 — 400 и 400 — 1000 МГц). Если верхняя частота ниже 500 МГц, то уменьшают длину (индуктивность) катушки L2.

Затем подключают резистор R7 и снимают перемычку. На экране XI-19 должны наблюдаться две метки биений симметрично относительно средней частоты 250 МГц. Изменяя потенциометром R2 напряжение на варикапе V4 и подбирая емкость конденсатора С20, добиваются изменения частоты этого автогенератора на 20 МГц.

Рис. 3. Принципиальная схема детекторной головки

Далее настраивают смеситель с фильтром. Детекторную головку Х1-19 подключают параллельно резистору R37, а высокочастотный шланг через конденсатор емкостью 1000 пФ к базе транзистора смесителя V8. Колебания автогенератора срывают путем закорачивания катушек L1 и L2. На экране свип-генера-тора должна наблюдаться частотная характеристика фильтра. Сжимая и раздвигая витки катушек L3 — L9, получают на экране ровную частотную характеристику с частотой среза около 250 МГц (частоты настроек последовательных контуров L4C33, L6C35, L8C36 соответственно 260, 280 и 300 МГц).

Затем детекторную головку подключают параллельно резистору R60. Подбором конденсаторов С38, С41, С44 и резистора R52 добиваются равномерной частотной характеристики во всем диапазоне частот 0,15 — 230 МГц.

Таблица 2

Возможные замены элементов принципиальной схемы прибора

| Тип элемента | Возможная замена |
| --- | --- |
| КТ203А | КТ208, КТ326, К.Т361 |
| КТ312А | КТ315, КТ316, КТ325 |
| ГТ313Б | ГТ313В |
| ГТ328А | ГТ328В, ГТ346 |
| КТ604А | КТ604Б, КТ611А, КТ940А |
| П701А | КТ801, КТ807, КТ815 |
| П214А | П215, П216, П217 |
| КПЗОЗД | КП305А |
| КП103Л | КП302А |
| К1ТК525 | К155ТМ2 |
| К155ЛАЗ | К131ЛАЗ |
| К155ИЕ6 | К155ИЕ2 |
| К140УД1Б | К140УД5Б, К140УД6Б |
| КВ121 | Д902, КВ109 |
| Д237 | Д226 |
| КД509А | КД521, КД513 |
| МД218 | МД217, КЦ106 |

Подбором резистора R6 компенсируют паразитную амплитудную модуляцию автогенератора на транзисторе.

Настройка кварцевого калибратора. Осциллографом проверяется наличие импульсов 10 или 1 МГц на эмиттере транзистора V3 и на выходе усилителя А1. Если амплитуда меток недостаточна, то изменяют коэффициент усиления Л1 подбором резисторов R16 и R20.

Для совместной проверки свип-генератора с осциллографом прибор включают «на себя» и контролируют на выходе «XI» его амплитудно-частотную характеристику во всем диапазоне частот от 0,15 до 250 МГц.

Высокочастотный соединительный кабель сопротив лением 75 Ом и детекторную головку со штепселями ВЧ разъемов следует изготовить самостоятельно по схеме, изображенной на рис. 3.

Вместо диодного моста КЦ401А можно применить мост из диодов Д237А, Д226.

Трансформатор ТАН-6 заменяется самодельным, который намотан на одной половине магнитопровода ШЛ20 X 25. Обмотка 1 — 6 содержит 2700 витков ПЭВ-2 0,23; обмотка 7 — 12 — 4440 витков ПЭВ-2 0,07; обмотка 13 — 14 — 1380 витков ПЭВ-2 0,13; обмотки 15 — 16, 17 — 18-160 витков ПЭВ-2 0,27; обмотки 19 — 21, 22 — 24 — 78 витков ПЭВ-20,47.

24.2.2

ББК 32.884.19

В80

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 75/ Сост. А. В. Дьяков. — М. : ДОСААФ, 1981. — 64 с, ил.

25 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей.

30402 — 091

В------------85-81 2402020000

072(02) — 81

##### ББК 32.884.19 24.2.2

###### В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 75

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Рецензент В. К. Семичастнов

Редактор М. Е. Орехова.

Художественный редактор Т. А. Хитрова.

Технический редактор В. Н. Кошелева.

Корректор Т. В. Титова.

Мл. редактор О. Н. Филина

ИБ № 1026

Сдано в набор И.05.81. Подписано в печать 14.09.81. Г-44789. Формат 84Х108 1/32 Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,36. Уч.-изд. л 3,22. Тираж 600 000 экз. (I завод: 1 — 200 000 экз.) Зак. 519. Цена 25 к. Изд. № 2/а-93.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22

Отпечатано с матриц Головного предприятия на Киевской книжной фабрике 252054, Киев, Воровского, 24.

#### OCR Pirat