Доработка развёртки осциллографа С1-73М (на базе С1-94)

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86851&p=3744462#p3744462

удалось малой кровью сильно улучшить развертку в той самой самоделке, устранив или по крайней мере сильно уменьшив основные ее косяки.

А косяки были следующие.

Перво-наперво, не нравилось, что яркость картинки довольно сильно зависела от скорости развертки и имела устойчивую тенденцию к уменьшению при увеличении последней. Особенно это было заметно на 0.05 - 0.02 мкс/дел, как наиболее часто мною используемых. Причина такого банальна - увеличение скважности развертки при увеличении ее скорости, в результате луч все меньшую часть времени проводит на экране.

Второе - честно говоря, выше 15-20 Мгц синхронизация была посредственной. Конечно, покрутив ручку "уровень" можно было легко добиться устойчивого изображения, но стоило измениться частое или амплитуде сигнала, как все частенько сбивалось. К тому же, очень не нравилось, что при переходе на более медленные пределы с самого быстрого изображение частенько смазывалось, что говорило о том, что в целом синхронизация работает некорректно.

Что было сделано:

1) Уменьшена емкость конденсаторов С26 и С27 до 330pF и 0.33 uF cоответственно (раньше было в 2 раза больше). Тем самым вдвое уменьшено время ожидания полсе обратного хода развертки и как следствие - повышена частота "пилы" как в синхронизированном, так и в несинхронизированном режимах, а это - повышение яркости. К сожалению, это привело к тому, что также сократилось время между началом возможности запуска от синхроимпульса и автозапуском (в автоматическом режиме), что выражется в сильной вероятности двоении или троении изображения при попытке рассмотреть сигнал с периодом во весь экран. Но для последнего вполне годится ждущий режим. Кстати, в отсутствие второго осциллографа тайминги развертки очень удобно отслеживать по частоте пилы. Хорошо видно, что переход от несинхронизированного режима к синхронизированному (сигналом частотой по меньшей мере в 5 раз выше, чем эта самая пила), приводит к увеличению частоты процентов на 20-30, что позволяет примерно оценить соотношения времени ожидания синхроимпульса ко времени общего цикла. Приятно было видеть, что переход от миллисекундного предела к микросекундному приводит к увеличению частоту развертки почти в 1000 раз (соответственно без потери яркости!). Только на самых быстрых пределах пропорция нарушалась, и вместо ожидаемых 2-2.5 Мгц на 0.02 мкс/дел частотомер показывал не больше 1 Мгц.

Уменьшение емкости этих конденсаторов позволила также резко увеличить стабильность синхронизации, сильно сократив некую " неустойчивую зону" ее работы. помимо картинки, это также видно по частоте развертки, которая с синхрорежиме при подаче на вход прибора стабильной частоты (скажем, те же 30 Мгц) оставалась практически неизменной с течением времени. И лишь перескакивала между некими значениями при вращении ручки " развертка плавно".

Тем не менее, на 0.02 мкс/дел изображение оставалось заметно тусклее, чем на других пределах (особенно заметен был контраст при переключении на миллисекунды), и прчина этого оказалось в том, что на этой самой быстрой скорости изображение заметно (раза в полтора) длиннее, чем на низкочастотных пределах. Судя по всему, это происходило из-за недостаточного быстродействия схемы обратной связи в генераторе развертки, и это было исправлено добавлением небольшого подстроечного конденсатора параллельно R29. Подбором его емкости удалось практически совместить моменты окончания развертки на 0.02-0.05 мкс/Дел с остальными пределами, результатом чего стало повышение максимальной частоты пилы до 1.6-1.8 Мгц (до переделки она была не выше 800 Кгц) и как следствие - почти одинаковой яркости на всех пределах. При этом стабильность синхронизации даже улучшилась, так что теперь при измерениях тех же выходных сигналов КВ-передатчиков в диапазоне от 1.8 до 28 Мгц картинка совершенно стабильная на всех частотах, а просмотр сигнала, скажем, частотой в те же 28 Мгц на 0,05 мкс/дел не вызывает появление мутной полосы (как было раньше) и связанных с нею неприятных чувств о несовершенстве прибора, а демонстрирует красивую частую синусоиду, как, собственно, и должно быть.

Учитывая, что та развертка сделана на красивой плате и работает очень неплохо, думаю, пока оставлю ее как есть. Ибо менять ее на что-то новое почему-то резко расхотелось. Уж больно много сил было на нее затрачено..

О ёмкости отклоняющих пластин 8ЛО7И

https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=86851&sid=b43a773dea3fbcda76b25ec51fbdc5a1&p=3769813#p3769813

взял сейчас 8ЛО6И в экране (от С1-73), померил ёмкость прямо на панельке.
Сигнальные - 1,8-2,0 пф, временные - 2,9-3,1 пф. Мерил пинцетом АКИП-6107,разрешение 
-0,1 пф. И чё - разве большая ёмкость?
Да, относительно модулятора, на всякий случай - 1,3-1,4 пф.
Мне кажется, если расположить оконечники поближе к панельке, а не тянуть провода
через весь прибор, то и монтажная ёмкость будет небольшой.
Чтоб два раза не вставать, измерил 11ЛО9И. Сигнальные - 1,1-1,2 пф, временные - 4,5 пф.
У ей сигнальные сбоку на баллоне.